附件1：参会资格条件和技术参数指标

一、资格条件

生产厂家直接投标或具有制造厂家出具的针对本项目授权书的参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

（一）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

（二）投标人应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

2.如投标产品是国产医疗器械,需提供投标人医疗器械经营许可证或经营备案凭证、投标产品生产商医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；如投标产品是进口医疗器械,需提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证；

3.如是医疗器械，需提供医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证；

4.如产品属于国家规定的需要其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的，提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

5.投标人需提供代理产品逐级授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位的印章）；

6.投标人需提供法定代表人授权书（原件，格式见附件）,法定代表人和经办人身份证复印件；

7.如经办人非法人需提供2024年1月-5月的社保缴纳证明（其中最近1个月需为投标人为经办人缴纳的。如因入职时间原因投标人暂未为经办人缴纳的，需提供劳务合同复印件。）

二、实质性要求和技术参数指标

## （一）SCFY-YXZB202406-005（比）

## （二）项目清单及技术要求：

| 01包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 预算单价 | 预估年度 用量 | 技术参数 |
| 1 | 血型试剂质控 | 1500元 | 30盒 | - 模拟全血样本，均匀的红细胞悬液，质控红细胞和质控血浆在同一管。 - 质控红细胞的要求：红细胞浓度约为15%-20%，必须涵盖A抗原阳性、A抗原阴性，B抗原阳性、B抗原阴性，D抗原阳性、D抗原阴性，C抗原阳性、C抗原阴性，c抗原阳性、c抗原阴性，E抗原阳性、E抗原阴性，e抗原阳性、e抗原阴性。 - 质控血浆的要求：含有IgM 和/或IgG血型抗体：IgM抗A，IgM抗B，IgG抗D，IgM抗D。 - 可用于以下输血试验：包括但不限于血型鉴定、不规则抗体筛查和交叉配血试验。 - 可适配以下检测方法：支持盐水介质和抗人球蛋白介质中的凝集反应。 - 有效期要求：2-8℃保存，有效期≥60天 - 开瓶后在2-8℃条件下可保存≥28天。 |
| - 03包 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 预算单价 | 预估年度 用量 | 技术参数 |
| 1 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA) | 120元 | 124支 | - 血清液体定值标准物质或质控品，至少包括两个水平：低值浓度要求：1.0E+03～2.0E+04IU/ml；高值浓度要求：1.0E+06～2.0E+07IU/ml。 - 包装规格：0.5ml/支、1ml/支均可。 - 用途及使用要求：适用于开展乙型肝炎病毒核酸检测的实验室进行能力验证、室内质量控制等。 - 须参与提取，以监控核酸提取质量。 - 有效期要求：≥2年 - 储存及运输要求： -10℃以下保存。需进行灭活处理，且冷冻运输。 |
| 2 | B族链球菌脱氧核糖核酸 (GBS DNA) | 225元 | 52支 | - 液体定值标准物质或质控品，浓度范围要求：1.0E+03～1.0E+04 copies/ml - 包装规格：0.5ml/支、1ml/支均可 - 用途及使用要求：适用于开展B族链球菌脱氧核糖核酸检测的室内质量控制。 - 须参与提取，以监控核酸提取质量。 - 有效期要求：有效期1年以上。 - 储存及运输要求：-10℃以下保存。需进行灭活处理，且冷冻运输。 |

## （四）项目要求

▲1.供应商投标产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码（已经挂网的需要提供集采平台挂网截图）。

▲2.供货期限：3年，采购数量以实际使用量为准。

▲3.合同结算：本项目的“预估年度用量”、 供应商的“投标总价”仅做为报价评审依据，最终根据实际需求进行相应调整，结算以实际发生量乘以供应商挂网单价（未挂网按投标单价）结算。