**附件1：留置针、注射器参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 名称 | 参数要求 |
| 01包 | 留置针 | 1. 品名：封闭式留置针 2. 适用范围：适用于静脉输液 3. 技术参数   3.1规格：18G、22G、24G  3.2流量要求：18G留置针：导管：1.3\*30MM流量≥85ML/MIN  20G留置针：导管：1.1\*30MM流量≥45ML/MIN  22G留置针：导管：0.9\*25MM流量≥30ML/MIN  24G留置针：导管：0.7\*19MM流量≥19ML/MIN  \*3.3留置针导管：聚氨脂材质（不含DEHP）;(提供第三方出具的检测报告)  \*3.4针尖设计具有专利技术；（提供专利技术证明文件）  3.5可配置针尖保护套（防针刺伤型）；  3.6灭菌：环氧乙烷灭菌、无菌、无热源（提供第三方出具的检测报告）  3.7属于阳光挂网产品（提供流水号及网页截图） |
| 02包 | 注射器 | 1. 品名：注射器 2. 适用范围：适用于肌肉、静脉、皮下和皮内注射和冲洗； 3. 技术参数   3.1普通注射器、无菌冲洗器  3.1.1规格：1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml  3.1.2外套透明。  3.1.3按国标设计的圆锥接头,可以配合任何具备标准圆锥接头的产品使用。  3.1.4刻度油墨附着力强，不脱落。  3.1.5医用级硅油，硅油无汇聚。  3.1.6具有防滑脱结构。  3.1.7无菌，无热原。  3.1.8提供医院所需要的特殊针头配置。  3.1.9为四川省挂网产品。  3.2避光注射器+避光延长管  3.2.1规格：50ml  3.2.2外套透明。  3.2.3针尖锋利。  3.2.4按国标设计的圆锥接头,可以配合任何具备标准圆锥接头的产品使用，能和避光连接管结合使用。  3.2.5刻度油墨附着力强，不脱落。  3.2.6医用级硅油，硅油无汇聚。  3.2.7具有防滑脱结构。  3.2.8无菌，无热原。  3.2.9提供医院所需要的特殊针头配置。  3.2.10为四川省挂网产品。  3.3造影剂针筒（高压注射器针筒）  3.3.1每套标配针筒1付、吸药管1支、Y型延长管1根、刺瓶器1支.（双筒两套）  3.3.2连接管长度≥150cm.  3.3.3针筒内表面采用硅油润滑.  3.3.4针筒最大耐压值≥300PSI。  3.3.5连接管，CT连接管，长度≥150cm，最大耐压值≥300PSI，Y型，长度≥150cm，最大耐压值不小于300PSI  3.3.6单独包装。  3.3.7环氧乙烷消毒。  3.4高压注射器针筒（须适配高压注射器Medrad Mark 7）  3.4.1每套标配针筒1付、吸药管1支、Y型延长管1根、刺瓶器1支.（双筒两套）  3.4.2连接管长度≥150cm.  3.4.3针筒内表面采用硅油润滑.  3.4.4针筒最大耐压值≥300PSI。  3.4.5连接管，CT连接管，长度≥150cm，最大耐压值≥300PSI，Y型，长度≥150cm，最大耐压值不小于300PSI  3.4.6单独包装。  3.4.7环氧乙烷消毒。 |

**附件2：评审办法**

综合评分明细表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说    明 |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标及商务指标29% | 29 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得29分；非“\*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣2分，“\*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩10% | 10 | 投标人需提供该产品2016年至今三甲医疗机构客户名单，每提供1家得2分，最多10分。 | 提供中标通知书或送货发票或合同复印件 |
| 5 | 售后服务及培训20% | 20 | 1、根据投标人针对本项目提供的实施方案（服务方案、管理方案、培训方案）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5 分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。  2、根据投标人针对本项目提供的医用耗材配送方案进行评审；完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3 分，部分满足的得1分，不满足的不得分。  3、根据投标人针对本项目提供的团队配置（管理团队、办公场所）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。  4、根据投标人针对本项目提供的应急预案（如发生群体性事件、火灾、建筑物垮塌、水浸、车祸等人祸及自然灾害等）进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

**附件3：**采购文件书装订顺序

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、偏离表（格式见附件4）

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、金融许可证

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、用户情况表

10、项目组成员配备情况表

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商  名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价  （元） | 配送企业  名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

**附件4-4：法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）