附件1：技术参数及要求

包1：一次性使用不可吸收结扎夹

- 规格型号要求

| 型号 | 结扎范围 |
| --- | --- |
| 大号（L） | 9mm～12mm |
| 中号（M） | 4mm～8mm |
| 小号（S） | 3mm～5mm |

- 产品技术要求

本产品由结扎夹、固定盖和底座组成；结扎夹由POM（聚甲醛树脂）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009 的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。

3、适用要求

用于儿外科手术时夹闭组织，适用于手术中血管、胆囊管、体内其它管状组织的结扎及其它普通结扎术。

包2：一次性使用小头腹腔镜穿刺器

用途：儿童腹腔镜手术建立手术通道用

- 产品设计要求：限位器（准确定位在理想的手术位置上）； 1 6mm外径：更小的手术创面

- 材料安全性指标

穿刺器与人体接触的材料采用聚碳酸酯（PC）制成，其化学性质需经过溶解析出物实验，成分符合要求；

2.1聚碳酸酯的溶解析出物技术要求

| 项目 | 溶解析出物限度 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观（浊度、色泽） | 无色透明，凭目视看不出异物 | 符合 |
| 酸碱度 | 与标准试验液的pH之差为2.0以下 | 0.01 |
| 重金属总含量 | <5.0μg/mL | 符合 |
| 高锰酸钾还原性物质 | 与标准试验液的消耗量之差为2.0mL以下 | 0.1 |
| 蒸发残渣 | <2.0mg | 0.5 |

2.2 生物相融性

| 项目 | 要求 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 细胞毒性 | 穿刺器的细胞毒性应不大于1级 | 1级 |
| 迟发性超敏 | 穿刺器的迟发超敏反应（知敏）应不大于1级 | 无反应 |
| 皮内反应 | 穿刺器的皮内反应记分应不大于1级 | 无反应 |

2.3 耐腐蚀性：穿刺器的耐腐蚀性能应符合YY/T 0149-2006中5.4b级的规定，结果：为b级，符合要求

3.功能性

3.1配合功能

a.穿刺器套管与穿刺针之间的配合良好,互动时不应有卡滞现象。

b.穿刺器套管与穿刺针的最大配合间隙不大于0.3mm。

c.穿刺器套管与穿刺针配合时，穿刺针头端完全露出。

3.2 密封性和阻气性

穿刺器的注气阀、密封环应有良好的密封性，经过4kPa气压，无泄漏。

穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经过4kPa气压，冒出的气泡小于20个。

3.3 强度

穿刺针头段在10N的力作用下不应出现裂痕。

3.4 连接牢固度

各连接处能承受10N的静态轴向拉力。

包3：一次性使用微创筋膜闭合器

1.闭合固件整体器身可完全穿过穿刺器操作，避免操作二次损伤；

2.闭合固件头部带有保护装置，可以实现盲穿，避免穿刺缝合过程的二次损伤；

3.缝线穿引器带双钩或者抓钳设计，且尺寸仅1.6mm，微创且便于手术操作；

4、缝线穿引器针体采用双层中空设计，后端可进行注水分离。

包4：导管固定装置：固定引流管

包5：医用硅酮敷料

组成成分：硅酮、有机硅抗菌剂

产品性能:硅酮敷料采用硅酮、有机硅抗菌剂为主要原料制备而成。装在铝质罐内。

用途：适用于浅度烧伤、创伤等创面的保护及抑制、减轻烧伤、外伤、手术等原因引起的增生性疤痕。

附件2：评审办法

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标38% | 38 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得38分；非“*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣2分，“*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩15% | 15 | 投标人需提供该产品近二年国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家得1分，最多15分。 | 提供中标通知书、送货发票或合同复印件。 |
| 5 | 售后服务及培训5% | 5 | 根据投标人服务机构的设立的便利性进行评分。提供可使用耗材的厂家在成都设有办事处、分公司或常驻机构材料。共2分 | 该项评分以投标人提供服务机构的营业执照（或场地租赁合同）复印件为评审依据。（提供相关证明材料）得2分；未提供，不得分。 |
|  |  |  | 投标人提供耗材配送应急方案（响应时间、应急人员、仓库物资备货存量等），确保医院使用。共3分。 | 最优方案得3分，其次得2分，再其次得1分，不提供不得分。 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、偏离表（格式见附件4）

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、金融许可证

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、用户情况表

10、项目组成员配备情况表

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）