附件1：采购项目配置需求

| 产品名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 器械柜 | 950×400×1800 | 3 | 1. 产品外型尺寸：950×400×1800mm 2. 整体材料采用1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作。 3. 柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。 4. 柜门材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作。 5. 柜体内有五层，其中有三件隔板为活动，根据需要自行调节，可满足使用需求。 6. 每隔层额定载荷：20KG。 7. 柜体下方有四只柜脚板，材料采用1mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，保证稳固,不磨柜体。 8. 根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 9. 柜门都配有安全锁，确保物品的安全。 |
| 检查床 | 1900×650×650 | 2 | 1. 规格尺寸：1900×650×650mm 2. 四只支撑脚采用1.2mm厚不锈钢焊管，脚架连接管采用1.2mm厚不锈钢焊管，脚架连接板采用材料厚度3mm不锈钢板。 3. 床面额定载荷为135kg。 4. 台面内框架采用不锈钢折边条40×60，台面底面采用七层板，台面表面采用高级人造革，内面采用高级泡沫，使身体感到温馨和舒畅。 5. 内框架采用30×30×3mm角钢加强台面的承重力。 |
| 不锈钢穿刺台 | 1200×550×800 | 3 | 1、规格尺寸：≥1200×550×800mm； 2、主体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm； 3、床面使用皮革发泡塑料制作； 4、配置升降输液杆； 5、台面下方设置1个储物抽屉结构; |
| 输液推车 | 735×450×820 | 4 | 1. 规格尺寸：735×450×820mm 2. 上下台面采用厚度为1.0mm优质304不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）。 3. 四周的4只支撑立柱采用25×25×1.2mm优质不锈钢方管制作。 4. 下连接架两端采用φ19×1.0mm优质不锈钢圆管经过专用设备弯制成型。 5. 抽屉滑条采用三节滑轨12〞，拉手采用弧形拉手。 6. 上下台面三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，并配有工程塑料立柱，立柱外表面经过特殊工艺处理，可满足使用需求，且外型美观。 7. 上台面配旋转方托盘、中间配旋转污物盆，使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间。 8. 挂钩架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用φ22×1.0优质不锈钢圆管，挂钩材料采用φ6不锈钢冷拔圆钢。 9. 挂钩数量为7个。 10. 单个挂钩能承载2.5Kg。 11. 配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 |
| 升降圆凳 | φ310×（480-640） | 4 | 1. 产品外型尺寸：φ310×（480-640）mm 2. 凳面采用1.2mm厚/优质304不锈钢冷轧板经过专用模具压型拉伸制作，表面通过磨砂处理，光亮美观。 3. 脚架由四只支撑管组成，材料采用φ25×1优质不锈钢圆管经过专用设备弯制成型，脚端带有防滑胶脚，强度高，外形美观。 4. 圆凳母丝材料HT250,标准的梯型传动螺纹，表面经过电镀处理。 5. 升降丝杆采用优质45#钢挤压成型，表面经过电镀处理，丝杆外表光滑耐用。 6. 母丝外套筒采用φ38×1不锈钢焊管；经过机床的强力挤压将母丝牢靠地与母丝外套筒装配在一起。 7. 踏脚圈由φ13×1不锈钢焊管经专用设备弯成φ360圆圈，增加脚架的美观度和强度。 |
| 不锈钢治疗车 | 735×450×850 | 2 | 1. 规格尺寸：735×450×850mm 2. 上下台面采用304材质，厚度1mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过度。台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。 3. 四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2的304材质圆管制作。 4. 配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5. 整车分为三层，其中一层网格活动台面；上台面下方配置不锈钢抽屉2只。 6. 产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 |
| 治疗推车（小） | 735×450×850 | 1 | 1. 规格尺寸：735×450×850mm 2. 上下台面采用304材质，厚度1mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过度。台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。 3. 四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2的304材质圆管制作。 4. 配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5. 上台面下方配置不锈钢抽屉2只。 6. 产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 |
| 三层治疗车 | 735×450×770 | 2 | 1. 规格尺寸：735×450×770mm 2. 上下台面采用厚度为1.0mm的优质304不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型，深5mm。 3. 四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2的304材质圆管制作。 4. 配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5. 分三层，产品额定承重90kg，三层台面各承重30kg。 |

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3）。

19、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

主要表格格式

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：日期:

生产厂家授权书

************：

（生产厂家名称）是在.（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（生产厂家名称）授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“”项目第包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为生产厂家，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：（盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：（盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供生产厂家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：生产厂家和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或

委托代理人（承诺人）