附件1：

1.设备名称：骨科动力系统

2.数量：1套

3.用途：适用于小儿外科用于开颅、钻孔等骨科应用；

4.技术参数要求：

4.1系统主要技术要求：

*4.1.1整机耐高温≥155℃；

4.1.2工作升温≤25℃；

*4.1.3主机和快换头连接方式必须为自锁式，无需任何专用或辅助工具锁紧；

*4.1.4可支持≥10种快换接头;

4.1.5配置包含主机1台、骨钻头1台、空心钻1台、摆锯1台、开颅钻1台、开颅铣1台；

*4.1.6该系统除4.1.5的配置要求外，还包含同品牌电动石膏锯1套、骨科钻机1套；

4.1.7全套系统中涉及的易损件要求配置数量≥2套;

4.2骨钻技术参数要求：

4.2.1钻速可控，最大转速≥1000转/分；

4.2.2扭矩≥2牛.米；

4.2.3手机温升≤25℃；

4.2.4同心度≤0.05mm；

*4.2.5导针尺寸≤5mm，且适合各种品牌导针克氏针；

4.3空心钻技术参数要求：

4.3.1转速≥650转/分；

4.3.2扭矩≤4牛.米；

4.3.3手机温升≤25℃；

4.3.4同心度≤0.05mm；

4.3.5导针尺寸≤5mm，且适合各种品牌导针克氏针；

4.4开颅钻技术参数要求：

4.4.1钻速可控，最大转速≥1000转/分；

4.4.2扭矩≥1.8牛.米；

4.4.3主机温升≤25℃；

4.4.4穿颅后有自停功能；

4.5开颅铣技术参数要求：

4.5.1钻速可控，最大转速≥40000转/分；

4.5.2扭矩≥1.8牛.米；

4.5.3手机温升≤25℃；

4.6摆锯技术参数要求：

4.6.1锯频≥15000次/分；

4.6.2温升≤25℃；

4.7高分子石膏锯要求：

4.7.1锯频≥8500/分；

4.7.2摆角≤9度，正负差值≤2度；

4.7.3噪音≤90dB；

4.8骨科钻机要求:

*4.8.1主机使用无刷机芯;

*4.8.2整机耐高温高压，耐高温155度;

*4.8.3使用免消毒电池;

4.8.4骨钻钻速≥1100转/分。

4.8.5骨钻扭矩≥2牛米。

4.8.6工作升温≤25度。

4.9质保期：整机质保≥24个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。

附件2：评审办法

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 及权重序号 | 分 值 (100分) | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术及商务要求45% | 45分 | 投标产品完全符合招标文件技术参数要求，没有负偏离的得满分；非“*”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣2分；带“*”号条款与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分，扣完为止。 注：1.针对投标产品的“*”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页、操作手册、产品说明书、检测报告、医疗器械注册产品标准等资料； 2.技术支持资料，须提供加盖投标产品制造厂家的公章（鲜章），或者加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构（鲜章），或者投标产品生产厂家直接授权的代理商的公章（鲜章）； 3.如果投标产品中的某条“*”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定！ | 投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |
| 3 | 业绩4% | 4分 | 1.对投标人2015年以来的单个同类产品类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得1分，最多得2分； 2.对投标产品2015年以来的医疗机构类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得1分，最多得2分。 注：未提供销售采购合同或中标通知书和安装验收报告，不得分。 | 以销售采购合同和安装验收报告或中标通知书和安装验收报告为准，原件备查。 |
| 4 | 售后服务方案9% | 9分 | 1.投标人具有完善的售后服务体系，具有本地化的售后服务机构（提供证明文件），得2分，未提供不得分； 2.制造厂家具有本地化的办事处或常驻维修机构（提供房产证或租房合同等证明文件或本地化的营业执照），得3分，未提供不得分； 3.制造厂家质保期比招标要求基础上增加1年加1分，增加2年加2分，增加3年加4分（以原厂盖章的售后服务承诺书为准），未提供不得分，最多加4分。 | 以评分标准的规定为准 |
| 5 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、偏离表（格式见附件4）

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、金融许可证

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、用户情况表

10、项目组成员配备情况表

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）