附件1：

01包：二氧化碳培养箱

1.设备名称：二氧化碳培养箱

2.数量：1套

3.用途：适用于实验室细胞培养；

4.技术参数要求：

4.1内部体积：≥180L；

*4.2水套式培养箱，能大大减少箱内温度波动，并能在断电时长时间维持箱内温度；断电后1小时温度下降≤1℃；

4.3温度性能：

4.3.1控制精度：±0.1℃；

4.3.2控制范围：高于室温5℃-55℃；

*4.3.3均一性：+0.2℃@37℃

4.4　CO2性能：范围：0-20%；CO2传感器：T/C；读数能力：0.1%；设定能力：0.1%；

*4.5标配HEPA高效过滤系统，在关门≤5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，有第三方白皮书认证；

*4.6双温度探头，确保温度控制精确；

4.7内门设计：具有加热功能双层玻璃内门设计，能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结；内门开关具有自动的CO2截流功能；

4.8跟踪报警：用户可设定温度、气体报警上/下限；

4.9箱体内100%凹圆角,无死角；

*4.10制造商在成都有分公司和售后服务中心，有原厂工程师负责售后。

4.11配置:主机1、不锈钢隔板≥４、HEPA过滤器1；

4.12质保期：整机质保≥24个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。

02包：三气培养箱

1.设备名称：三气胚胎培养箱

2.数量：1套

3.用途：适用于IVF实验室胚胎细胞的培养；

4.技术参数要求：

4.1气体供应：

4.1.1提供6%±0.2%CO2，5%O2，89%N2的混合气体；

*4.1.2气体流速：每舱室15mL/min～25mL/min，增量5mL/min；

4.1.3正常胚胎培养时的每舱室耗气量≤15毫升每分钟；

4.2加热控制方式

*4.2.1加热控制方式：底板与盖板同时加热，每个培养皿对应一个温度探头，独立控温,温度精确度±0.3℃；

4.2.2加热方式：以热传导为主、辅以辐射与对流；

4.2.3用接触式导热，辅以热辐射及对流传热，让胚胎受热快更均匀。设备开盖后，可在≤4分钟内温度迅速恢复到37℃；

4.3培养箱结构：

4.3.1培养舱室数量：两个舱室，单独的上掀盖设计，胚胎培养与存取时互不干扰；

*4.3.2中间舱室可实现对入舱气体的净化、除菌、加湿、保温与平衡供气功能，保持精确的气体流速，用以保证培养箱内的最佳培养条件，提供更优质的胚胎培养用气体；

4.4箱体内部构造

4.4.1多舱室设计，避免单侧舱室操作时影响另一侧舱室中的胚胎，为胚胎营造一个良好的培养环境；

*4.4.2有开盖后高速充气功能，可让培养皿内的PH值在≤5分钟内快速恢复至7.3这一最佳胚胎培养值，有利于胚胎的发育；

*4.4.3放培养皿数量：四孔皿≥4个，或大皿≥4个，或小皿≥10个；

*4.5培养箱自重≤20Kg；

4.6监测和报警：内置一套报警系统，并可外接计算机及报警系统，实现对培养箱运行时的气流、温度、胚胎发育情况与开盖时间的全天候监控，实现对胚胎发育的全程质控；

4.7所有与气流接触的部分，包括气流管都经过毒性测试；

4.8支持多机串联，一个钢瓶，可解决多台设备的供气问题；

4.9质保期：整机质保≥24个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。

附件2：评审办法

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 | 评标委员认为投标人投标报价明显低于成 本价，在评标委员会发出质询函后，投标 人未能提供合理的成本分析和价格构成 的，或对质函询的解释未被评标委员会采 信的，视为无效投标。 |
| 2 | 技术指标49% | 49 | 投标设备的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得49分；。非“※”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣3分，“※”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣5分；扣完为止。 | 投标人须提供技术支撑材料：1.如国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2.技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的公章（鲜章），或者加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构（鲜章），或者投标产品生产厂商直接授权的代理商的公章（鲜章）；3.如果投标产品中的某条条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 3 | 业绩5% | 5 | 投标人需提供至少5家省级医疗机构客户名单。全部提供的得满分，少提供一家省级名单的扣1分，扣完为止。 | 提供送货发票或合同复印件。 |
| 4 | 售后服务5% | 5 | 1.根据投标人承诺的质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等进行综合分析比较评分，最好得3分；一般得1分；差不得分。 2.提供的可使用设备制造厂家在成都设有办事处、分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得2分；未提供，不得分。 | 根据厂家售后承诺函、投标人拟定项目实施方案、售后服务保障方案等进行评分。 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、偏离表（格式见附件4）

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、金融许可证

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、用户情况表

10、项目组成员配备情况表

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

- 附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）