附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：“彭氏多功能手术解剖器”技术参数

1、名称：“彭氏多功能手术解剖器”；

2、适用范围：产品供手术时与高频电凝设备吸引器配套进行电凝、钝切、刮爬及吸除用。

3、产品材质组成：产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部、手控按钮开关、吸引管接头、电缆线、插头组成

4、主要技术指标：

4.1外观：手术解剖器电极及功能管头部应圆整、呈钝性开口，表面应光滑、无毛刺、无明显机械损伤、变形、锋棱、毛刺。手术解剖器柄部应表面光滑、色泽均匀，无飞边、裂缝、划痕等

4.2频率范围：0.3MHz~3.0MHz；输出电流<70MA；输出功率：40~60W，一般情况下最大不超过120W。

4.3解剖器金属头部与塑料柄部之间能承受50Hz、6000V正弦波试验压力，5分钟内无击穿闪络现象。手术解剖器电极头部与高频主机联用的插头或导线导通良好，阻值小于10欧姆。

4.4一次性使用，环氧乙烷灭菌。

5、规格：按照注册证标准。

6、包装要求：独立包装。

7、其他：产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种