附件1

技术参数

第一包：乳腺定位针

1、    产品适用范围：  适用于乳腺病变外科手术，在切除病变中的引导。能在超声、MRI及钼靶影像学下使用。

2、    产品材质组成：产品组件包含穿刺针及定位针，材质为不锈钢。

3、    主要技术指标：

3.1一次性使用

3.2环氧乙烷灭菌

3.3穿刺针针座应无明显毛边、毛刺、塑流和气泡等缺陷；穿刺针针尖无毛刺、弯钩等缺陷；

3.4穿刺针针管表面光滑、平直，表面应有长度标识，刻度清晰

3.5  定位针表面光滑，能顺畅插入穿刺针针管，无阻滞

4、    规格：  各规格

5、    包装要求：独立包装

第二包：一次性使用负压引流导管

1、    产品适用范围：用于临床手术伤口体液引流

2、    产品材质组成：产品由引流管、引流球、引导针、连接管等组成，引流管、引流球为硅橡胶材质。

3、    主要技术指标：

3.1一次性使用

3.2环氧乙烷灭菌

3.3表面应光滑、清洁，无明显波纹、凝胶、麻点和机械损伤；管道应畅通无堵塞现象。

3.4无细胞毒性、无皮内反应及皮肤致敏反应

3.5引流管分为十字形、圆型及扁形规格

4、规格：  各规格

5、包装要求：独立包装

第三包：一次性手术切口固定器/保护套

1、    产品适用范围：适用于乳腺、甲状腺及普外科手术，缩小手术切口尺寸，最大程度牵开伤口，且使手术视野充分暴露

2、    产品材质组成：由外环、置入环和通道组成。外环及置入环采用PE、PU、TPU或硅胶材料制成，环内或有钢丝。通道由PU（TPU）或硅胶材料制成。

3、    主要技术指标：

3.1、一次性使用

3.2、产品应无菌

3.3、外形光滑、柔软、轮廓清晰、无毛刺、飞边等缺陷

3.4、外环、置入环及通道在受到径向及纵向外力作用下，能产生变形，外力释放后能弹性恢复

3.5、通道高度可调整类型的通道长度应根据手术需要进行调节，随外环的手动翻转而卷曲缩小或牵开延长

3.6、细胞毒性不大于1级、无皮肤致敏反应及皮内刺激反应

4、    规格：分为可调整高度及不可调整高度两个不同类别，各规格型号

5、    包装要求：独立包装

6、    其他：产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种

第四包：医用粘合剂

1、    产品适用范围：用于腹腔镜手术、小切口手术等术后切口粘合

2、    产品材质组成：由给药器和粘合剂组成，粘合剂主要成分为α—氰基丙烯酸正辛酯。

3、    主要技术指标：

3.1、一次性使用

3.2、产品应无菌

3.3、聚合、牢固、柔韧性强、皮肤顺应性强、皮肤刺激性降低、不易脱落

3.4、凝固时间少于20秒，固化产热少，防水性优良，常温保存

3.5、使用方便，无需催化，涂抹均匀方便

3.6、细胞毒性不大于1级、无皮肤致敏反应

4、    规格：0.3ml~0.5ml

5、    包装要求：独立包装

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

19、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

主要表格格式

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.  报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、                        培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                                      联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：

1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

- 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                                               （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                            （被授权人姓名、职务）为我方  “                                                                                    ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                （加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、  严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、  本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、  本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、  对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                        法人代表或

委托代理人（承诺人）