附表1：

四川省妇幼保健院询价采购报价表

| 项目编号 | 项目名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输（包含院内搬运）、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用；

2.“项目编号”、“项目名称”，按照本公告第一条所列出的填写；

3.报价表为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章；

4.如有配套耗材，请参照此表报价；

5.如有多种规格，请按每种规格分别报价；

6.所涉及产品的详细配置清单请可作为该报价表的附件另页提供。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                 日期：

附件1：

各项目所涉产品参数要求

一、OT综合训练台

1.设备名称：OT综合训练台

2.数量：2套

3.用途：改善手指功能，提高手眼协调功能提高患者感知及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性，协调性提高上肢活动能力。；

4.技术参数要求：

4.1材质：木制品、橡胶脚轮、不锈钢；

4.2规格(cm)：不小于189×103×94；

4.3左右操作面板：44.5×36（长×宽）cm；

4.4后操作面板：94.5×36（长×宽）cm；

4.5大于操作面板调节范围：46cm～81cm；

4.6组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等，不少于10件；

4.7如有耗材，须一同报价；

4.8质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

二、经络导平治疗仪

1.设备名称：经络导平治疗仪

2.数量：2套

3.用途：用于骨关节退行性病变及脑梗死、脑出血后偏瘫的物理治疗。；

4.技术参数要求：

4.1数码显示；输出通道：6组12个独立通道；

4.2治疗模式：模拟针灸、导推按摩、水浴疗法；

4.3治疗频率：0.5-60Hz可调；脉宽：0.4-2.2ms连续可调；输出强度从0-2000V连续可调；

4.4自增功能：100级，每24秒自动增加1级强度；

4.5连续工作时间：治疗仪最大输出时，连续工作时间大于8小时；

4.6具有超压供电、上电、断电、开关机等各种保护电路，工作安全可靠；

4.7输出直流分量小于≤5V；额定功率≤40VA；

4.8安全类型：Ⅱ类BF

4.9仪器默认治疗时间：30分钟；

4.10配置推车，要求车轮带刹车、耐磨、转动灵活、刹车稳定可靠；

4.11如有耗材，须一同报价；

4.12质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

三、肌兴奋治疗仪

1.设备名称：肌兴奋治疗仪

2.数量：4台

3.用途：适用于针对小儿脑瘫造成的运动功能障碍的治疗；

4.技术参数要求：

4.1  ≥4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作；

4.2输出通道：双通道，独立可控，互不干扰。

4.3时间设定功能：时间范围为0min～99min可调，单步长为1min。

4.4电极治疗输出参数：

4.4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波；

4.4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz；

4.4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms；

4.4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调。

4.5电针治疗输出参数：

4.5.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

4.5.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

4.5.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA；

4.6连续工作时间大于8h；

4.7如有耗材，须一同报价；

4.8质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

四、电子针疗仪

1.设备名称：电子针疗仪

2.数量：5套

3.用途：集现代电子技术与传统经络理论于一体，具有经皮电刺激，电针治疗及探穴等作用，广泛适用于临床内、外、妇科、皮肤科、眼科、五官科、骨伤科等各系统疾病百余种，尤其对常见病如偏头痛、三叉神经痛、周面神经麻痹、坐骨神经痛、牙痛、肩周炎、网球肘、挫伤、肌肉劳损、急性胃痛、痛经、便秘、泄泻、肾绞痛、胆绞痛、急性阑尾炎、急性扁桃体炎、带状疱均有显著疗效；

4.技术参数要求：

4.1输出脉冲路数：六路输出；

4.2输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。

4.3输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒；

4.4输出脉冲幅度：0-50V可调；

4.5输出脉冲宽度：小于、等于1ms；

4.6如有耗材，须一同报价；

4.7质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

五、针灸针器具

1.设备名称：针灸针器具

2.数量：5套

3.用途：适用于痛症、耳鼻喉疾患、肠胃系统、呼吸系统、精神系统、神经系统、皮肤系统、妇科系统等症候及临床常用于针灸减肥有效。针灸的治疗作用大致可归纳为三个方面即镇痛、对机体各系统功能的调整增强机体的防御免疫；

4.技术参数要求：

4.1规格：0.25mm*25mm*100支/盒    数量：50盒；

4.2规格：0.25mm*40mm*100支/盒    数量：40盒；

4.3规格：0.30mm*50mm*100支/盒    数量：5盒；

4.4如有耗材，须一同报价；

4.5质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

六、沙盘

1.设备名称：沙盘 2.数量：1套 3.用途：沙盘游戏治疗是目前国际上很流行的心理治疗方法，它被广泛应用于儿童的心理教育与心理治疗。通过唤起童心，人们找到了回归心灵的途径，进而身心失调、社会适应不良、人格发展障碍等问题在沙盘中得以化解； 4.技术参数要求 4.1大沙盘（长120CM，宽80CM，高11CM） 1个 ；

4.2标准沙盘 （长72CM，宽57CM，高7CM）1个；

4.3沙具架 （宽80CM，高160CM，深33CM）3个；

4.4沙具 标准型沙具（含1500个沙具）1套；

4.5沙子（标准黄沙）25KG；

4.6沙盘技术手册1套；

4.7一次专业人员培训体验； 4.8质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

七、口腔功能训练包

1.设备名称：口腔功能训练包

2.数量：4套

3.用途：；口部运动障碍；言语障碍；构音障碍（运动性、器质性、功能性）；语音障碍；发音障碍（呼吸、发声、共鸣）；吞咽困难者；进食障碍者。

4.技术参数要求：

4.1下颌运动障碍（1.咀嚼器、2.下颌运动训练器（含3件））；
4.2唇运动障碍（3.唇运动训练器、4.唇肌刺激器）；
4.3舌运动障碍（5.指套型乳牙刷6.舌肌刺激器、7.舌尖运动训练器、8.舌前位运动训练器、9.舌后位运动训练器、10.压舌板）；
4.4软腭运动障碍（11.悬雍垂运动训练器）；

4.5质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。