附件1：

采购项目配置需求

第一包：视力筛查仪    数量:1台

1.用途：适用于任何瞳孔大小眼睛的视力检查；

2.主要技术参数

2.1具有通过声音、灯光闪烁吸引婴幼儿、儿童配合检查功能；

2.2有特定的婴幼儿、儿童及成年人的检查模式，且可以相互转换；

2.3检测距离：≥14英寸（35厘米）；自动检控，不与被检测者身体有接触；

2.4测量数据：球径、柱径（偏差≤0.125屈光度）、轴位（偏差≤1度）※

2.5测量范围；

a）球镜度的测量范围为﹣10.00D～+5.00D，格值：0.12D、 0.25D；

b）柱镜度的测量范围为﹣4.00D～+4.00D，格值：0.12D、 0.25D；

c）柱镜轴的测量范围为1°～180°，格值：1°；

2.6资料读取量：测试每只眼睛平均5-8个读数；

2.7配置可充电锂离子电池；

2.8端口：能通过蓝牙连接便携式打印机；备有RJ45端口，可用于软件升级；

2.9配置清单： 主机1台、打印机1台、可充电锂离子电池2块、充电器(座充1个，也可直接插电充电)；

2.10质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

第二包：运动疗法（PT）包       数量: 1套

1.用途及技术参数

| 序号 | 产品名称及型号 | 数量及规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚桶 | 3个 | 规格(cm)：Φ22×80（1个），Φ15×80（2个） 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 |
| 2 | 减重步态康复平台 | 1 | 1、电源参数：内部电源DC 24V，充电电源AC 220V 50Hz 2、额定输入功率：≤1800VA 3、控制方式：电动控制 *4、立柱升降调节范围（cm）：0～30 *5、扶手调节范围(cm)：0～30 6、规格：（长×宽×高）(cm)：110×108×158 7、通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中身体的重量，保证行走安全。 8、配医用跑台和功率车，与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 9、立柱升降可调节；立柱升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调整升降立柱的高度支持自身体重进行步态训练。 10、用来保持身体平衡或支撑身体的海绵扶手，可以保证人身安全。 |
| 3 | XYRT-6儿童平衡杠 | 1 | 杠杆宽度调节范围：4-6cm 杠杆高度调节范围：50-85cm 额定载荷：80kg 矫正板坡度：15° 规格：（cm）(长×宽×高)：290×61×50-90cm 平行杠稳定性：着地平稳，无晃动。 平行杠额定载荷：80kg 质量：124.0kg 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病的儿童步态练习 |
| 4 | XYRT-7儿童训练用阶梯 | 1 | 规格(cm)：337×67×111~143 质量：97.0kg 扶手杠调节范围(cm)：0～20 扶手杠侧向额定载荷：70kg 阶梯额定载荷,：97kg 阶梯扶手高度可调范围为(cm):0～20 用途：用于患者恢复日常生活中的上下楼梯功能 |
| 5 | XYRT-13梯背椅 | 2 | 规格(cm)：71×53×97 质量：10.0kg 圆柱(cm)：Φ2.5 用途：站立训练，平衡训练，改善上下肢肌力 |
| 6 | XYRT-14可调式沙磨板及附件（儿童） | 1 | 规格(cm)：82×62×73 质量：43.0kg 沙磨玻璃厚度(cm): 0.8 沙磨板角度调节范围: 0～50° 附件品种和件数: 3个品种，各1件 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 |
| 7 | XYZ-5双轮助行器 | 4 | 规格(cm)：50×60×80~96 质量：2.5kg 扶手宽度(cm)： 46 额定承载质量(kg)： 135 支脚高度调节范围： 30×5 用途：辅助代步用具 |
| 8 | XYRT-33巴氏球85cm | 4 | 规格（cm）：Φ85 质量：2.1kg 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |
| 10 | XYRT-69羊角球 | 2 | 规格(cm)：Φ46 质量：0.6kg |
| 11 | XYRT-37花生球70cm | 1 | 规格（cm）：Φ70 质量：3.0kg 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |
| 12 | XYRT-45儿童沙袋（绑式） | 1 | 规格(cm)：67×33×76 质量：8.4 kg 用途：肌力训练关节牵引 |
| 13 | XYRT-46儿童沙袋（提式） | 1 | 规格(cm)：67×33×76 质量：20.0kg 用途：肌力训练关节牵引 |
| 14 | 爬行架 | 2 | 规格(cm)：80×40×47~62 支脚调节范围：30mm×5 额定承载质量：50kg 质量：3.3kg 用途：训练脑瘫患儿或发育迟缓儿童上肢的支撑及爬行能力 |
| 15 | 儿童哑铃 | 2 | 规格(cm)：Φ15×26 质量：3kg、5kg、8kg各两个 |
| 16 | XY-75楔形垫 | 1.4kg(2个）2.4kg(1个) | 材质：防滑布、重质海绵 质量：1.4kg、2.4kg 用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者 |
| 17 | 平衡板 | 2 | 规格(cm)：90×70×9 最大承载质量为：135kg 质量：9.0kg 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 |
| 18 | 儿童站立架 | 1 | 规格(cm)：98×70×90 质量：39.0kg 用途：5岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练 |
| 19 | 儿童倾斜站立架 | 1 | 规格(cm)：82*48*75 用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者 |
| 20 | 立位促通板 | 1 | 规格(cm)：65*65*100 材质：多层板 厚度（mm）：15 用途：站立训练、注意力集中训练 |
| 21 | 智能关节康复器 | 1 | 1、膝关节角度活动范围：0°-125° 2、髋关节角度活动范围：25°-100°额定输入功率：≤1800VA 3、踝关节角度活动范围：0°-40°控制方式：电动控制 4、关节角度变化速度范围：1.5°-3.6°/s 5、脚托板左右移动角度变化范围：≥40° 6、电源：AC 220V 50Hz 7、功耗：≤30VA *8、运行总时间：0-240min。 |

质保期：质保≥12个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

19、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

主要表格格式

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                      日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：                             日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：                            日期:

制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或

委托代理人（承诺人）