附件1

采购项目配置需求

本次所采购设备分成3包进行，分包情况及具体要求见下

01包：该包所含采购设备名称及数量见下表

| 项目编号 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 裂隙灯显微镜 | 1 |
| 二 | 带状光检影镜 | 1 |
| 三 | 同视机 | 1 |
| 四 | 直接检眼镜 | 1 |
| 五 | 间接检眼镜 | 1 |
| 六 | 块状三棱镜 | 1 |
| 七 | 视动性眼震仪 | 1 |
| 八 | 盘式同视镜 | 1 |
| 九 | 弱视治疗仪 | 1 |
| 十 | 弱视治疗仪 | 1 |
| 十一 | 弱视治疗仪 | 1 |

具体参数要求如下：

一、裂隙灯显微镜要求：

1、设备名称：裂隙灯显微镜

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于观察眼前节病变

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型）

4.2目镜：12.5X；总倍率及视场：6x（φ33）、10x（φ22.5）、16x（φ14）、25x（φ8.8）、40x（φ5.5）

*4.3最大放大率的视场中心分辨：200线对/mm；（需提供产品注册证或检验报告）

4.4改变倍率形式：转鼓式

*4.5屈光度调节：-5D-+3D

4.6瞳距调节范围55mm～75mm；裂隙高度（mm）：0 ～ 14连续可调；裂隙宽度（mm）：1 ～ 14连续可调

4.7裂隙角度：0 °～180°可旋转

4.8裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

4.9光斑直径：φ14、φ10、φ5、φ2、φ1、φ0.2（mm）

4.10滤色片：多于无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片等

4.11固视标：红色发光二极管

4.12裂隙照明：五档调光（可选无级调光）；照度：≧280,000lux

4.13配置清单：显微镜1台、照明灯泡1个（备用）、镜头擦试纸1包

*4.14质保期：整机质保≥24个月

二、带状光检影镜

1、设备名称：带状光检影镜

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于验光，用于观察影动

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1照明方式：光线可调成集合、发散、平等三种方式

4.2光带宽度：3mm~20mm

*4.3照明光源：白炽灯，灯泡亮度至少有强、弱两档可调

*4.4可充电锂电池供电，充电一次使用时间≥6小时；充电器要求可快速充电，有防过充功能，可随充随用

4.5配置清单：主机1台、充电器1个、电明灯泡1个（备用）、镜头擦试纸1包

*4.6质保期：整机质保≥24个月

三、同视机

1、设备名称：同视机

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于观察立体视觉、主客观斜视角等

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1倍率1.65，视场≥56mm；

4.2红光（λ=640nm）闪烁系统；

4.3左右镜筒可饶竖轴转动：集合≥50°，发散≥40°；左右镜筒可饶横轴转动： ≥±30°；左右镜筒中画片对光轴上下移动：≥±10；左右镜筒中画片可饶光轴转动：≥±20°；

4.4瞳距调节范围：45～75mm

4.5暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器；

*4.6仪器照明装置：LED发光器

*4.7光刷装置，速度可调节：50～100转/分

4.8.三种工作模式：手动、预置、自编。

4.9预置和自编模式为电脑程式控制，内置常用治疗方案，并能按需更改参数记忆保存。语音操控教示和音乐播放。

*4.10既有三级同知视、融合视、立体视的检查和双眼训练功能，又有海丁格光刷、红光闪烁、光栅、后像增视、视敏感训练、视力检测的弱视综合治疗功能。

各功能按键对应参数如下：

- 光刷：光照度(1400±560)LUX、转速(100±40)转/min、工作时间(5±1)min

- 红闪：光照度(833±333)LUX、闪烁频率(50～90)次/min、工作时间(5±1)min

- 光栅：光照度(1400±560)LUX、转速(1～3)转/min、工作时间(5±1)min

- 后像：光照度(8～1800)LUX、闪烁频率(30±10)次/min、工作时间(3～5)min

- 视敏感：光照度＜350LUX、闪动频率(0～120)次/min、工作时间(5±1)min

- 视力检测：光照度＜350LUX、工作时间(1±0.2)min

- 同知、融合、立体视觉：光照度＜350LUX、闪动频率(0～120)次/min、工作时间(10±2)min

4.11配置清单：主机1台、照明灯泡1套（备用）、镜头擦试纸1包

*4.12质保期：整机质保≥24个月

四、直接检眼镜

1、设备名称：直接检眼镜

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于观察眼部病变（平面，范围小，初筛方便）等

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1照明方式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片等多种方式

4.2屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度

*4.3照明光源：卤钨灯泡灯

*4.4可充电锂电池供电，充电一次使用时间≥6小时；充电器要求可快速充电，有防过充功能，可随充随用

4.5配置清单：主机1台、充电器1个、可充电锂电池1套（备用）、镜头擦试纸1包

*4.6质保期：整机质保≥24个月

五、间接检眼镜

1、设备名称：间接检眼镜

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于观察眼底病变（立体，范围大）

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

*4.1瞳孔调节：52～74mm可调

*4.2照明光源：LED灯

*4.3照明亮度：连续无级可调

*4.4头箍调节：头围520～640mm可调

4.5光   斑：大光斑、中光斑、小光斑三种

*4.6滤　色 片：无赤、无色、钴蓝等多种

4.7显色指数： ≥90%

4.8电源要求：要求配可充电锂电池，充电一次使用时间≥6小时

4.11配置清单：主机1台、充电器1个、照明灯LED灯1个（备用）、镜头擦试纸1包

*4.12质保期：整机质保≥24个月

六、块状三棱镜

1、设备名称：块状三棱镜

2、数量：1套

3、设备用途说明：适用于定量测定斜视度

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

*4.1三棱镜材质为无色光学玻璃，可用于检测水平斜视和垂直斜视

*4.2检查斜视的至少有：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，15，20，25，30，40，50，60，80共18个棱镜度值。
*4.3质保期：整机质保≥24个月

七、视动性眼震仪

1、设备名称：视动性眼震仪

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于婴幼儿视力定性检查，

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1规格尺寸：315 mm×135 mm×135mm左右

4.2条栅宽度：黑色14.5mm，白色15.5mm

4.3条栅鼓直径：124mm左右

*4.4条栅黑白照度对比度：≧1：5

*4.5自动模式转速：两档可切换，快档120度/秒左右，慢档60度/秒左右

4.6手动模式转速：0度/秒～288度/秒

*4.7电源要求：可充电锂电池供电，充电一次使用时间≥6小时；充电器要求可快速充电，有防过充功能，可随充随用

4.8配置清单：视动性眼震仪1个、遮眼挡板1个、红玻片1套、充电器1套

*4.5质保期：整机质保≥24个月

八、盘式同视镜

1、数量：1台

2、设备用途说明：训练同时视、立体视，适用于各种斜视（间歇斜视、恒定性内、外视）伴双眼单视功能障碍的患儿；视功能障碍合并弱视（弱视视力提高　达0.7以上，伴双眼单视功能障碍的患儿）；融合功能障碍视疲劳（针对各种年龄伴有融合功能障碍的视疲劳者）；家用可替代同视机。

3、允许进口产品（提供证明文件）

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

*4.1红闪视标（3D）功能；

*4.2等级视力（3D）功能；

*4.3后像图标（3D）功能；

*4.4视觉生理（3D）功能；

*4.5眼肌协调灵敏度（色光追寻）；

*4.6视觉定位（同时视：包括进出法、捕捉法、侧移法三种）；

*4.7视觉定位（融合视：包括辐辏法和开散法两种）

*4.8视觉定位（立体视：随机点法和3D法

4.9配置清单：主机1台、充电器1个、可充电锂电池1套（备用）、镜头擦试纸1包

*4.10质保期：整机质保≥24个月

九、双目弱视治疗仪（医用型）

1、设备名称：双目弱视治疗仪（医用型

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于弱视治疗（训练仪器），适用于双眼融合立体视觉差、难治型弱视、眼球震颤、中重度弱视、年龄偏大的患者

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1目镜：双目

4.2外壳材料：塑料

4.3功能配置：光刷、红闪、光栅、后像增视、敏感训练、视力检测、同知视觉、融合视觉、立体视觉

4.4功能参数：

光刷：光照度6000±2500LUX、转速60～200转/min、工作时间5±1min

红闪：光照度1800±800LUX、闪动频率50±15次/min、工作时间5±1min

光栅：光照度1200±1000LUX、转速1～3转/min、工作时间5±1min

后像增视：光照度10～10500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间2.5±0.5 min

敏感训练：光照度＜3500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间3±1min

视力检测：光照度＜3500LUX、工作时间0.5±0.05min

同知视觉：光照度＜3500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间5±1min

融合视觉：光照度＜3500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间5±1min

立体视觉：光照度＜3500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间5±1min

4.5配置清单：双目弱视治疗仪1台、图片盒：3个（A图已装在仪器内，B图、彩图则独立包装）、红蓝色差片：1个、单眼遮挡片：1个、塑料笔：1支、演示光碟：1套

*4.6质保期：整机质保≥24个月

十、单目弱视治疗仪（医用型）

1、设备名称：单目弱视治疗仪（医用型）

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于弱视治疗（训练仪器），适用于单眼弱视、精细空间分辨能力差、中度弱视、年龄偏大的弱视患者。

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1目镜：单目

4.2功能配置：光刷、红闪、光栅、后像增视、高敏感、低敏感

4.3功能参数：

光刷：光照度6000±2500LUX、转速60～200转/min、工作时间5±1min

红闪：光照度1800±800LUX、闪动频率50±15次/min、工作时间5±1min

光栅：光照度1200±1000LUX、转速1～3转/min、工作时间5±1min

后像增视：光照度10～10500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间2.5±0.5 min

高敏感：光照度＜3500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间3±1min

低敏感：光照度＜3500LUX、闪动频率30±10次/min、工作时间2.5±0.5min

4.4配置清单：双目弱视治疗仪1台、图片盒：2个（A图已装在仪器内，B图则独立包装）、塑料笔：1支、演示光碟：1套

*4.5质保期：整机质保≥24个月

十一、单目弱视治疗仪（家用型）

1、设备名称：单目弱视治疗仪（家用型）

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于弱视治疗（训练仪器），适用于适用于单眼弱视、中轻度患者

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1目镜：单目

4.2外壳材料：塑料

4.3功能配置：光刷、红闪、光栅、后像1、后像2

*4.4功能参数：

光刷：光照度6000±2500LUX、转速0～200转/min、工作时间5±1min

红闪：光照度1200±800LUX、闪动频率50±15次/min、工作时间5±1min

光栅：光照度1200±1000LUX、转速1～3转/min、工作时间5±1min

后像1：光照度8500±6000LUX、工作时间0.5±0.05 min

后像2：光照度＜3500LUX、闪动频率50±15次/min、工作时间5±1min

4.5配置清单：单目弱视治疗仪1台、功能片：5个（蓝片1、红片1、条纹片3个）、图片：1套（部份已经插入到转盘中）、塑料笔：1支、演示光碟：1套

*4.6质保期：整机质保≥24个月

02包：该包所含采购设备名称及数量见下表

| 项目编号 | 设备 | 数量 | 备注 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 眼部A/B超 | 1 | A超：具有黄斑识别功能 | 测量眼轴长度等；观察眼部整体结构 |
|  |  |  | B超：具有超静音磁驱动探头 |  |
| 二 | 266片验光镜片箱 | 1 |  | 验光，用于插片 |
| 三 | 视力表灯箱（标准对数视力表）测试距离：5M | 2 |  | 检测视力 |
| 四 | 视力表灯箱（儿童视力表手掌型）测试距离：5M | 1 |  | 检查视力 |
| 五 | 色觉检查本 | 1 |  | 检测色觉（色盲/色弱） |
| 六 | LEA近视力表 | 1 |  | 检测近视力 |
| 七 | 透明遮眼板 | 1 |  | 检测分离性垂直偏斜 |
| 八 | 荧光素钠眼科检测试纸(10条/盒) | 3 |  | 辅助干眼诊断 |
| 九 | 弱视遮盖眼罩 | 40 | 蓝色 | 弱视遮盖治疗 |
| 十 | 训练图案（精细目力训练ABC） | 5 |  | 弱视治疗（训练仪器） |
| 十一 | 弱视压抑膜 | 3 |  | 弱视压抑治疗 |
| 十二 | 眼贴 | 4 |  | 弱视遮盖治疗 |
| 十三 | 开睑器 | 10 |  | 辅助婴幼儿撑开眼睑（普通型） |
| 十四 | 开睑器 | 1 |  | 辅助婴幼儿撑开眼睑（可调节式） |
| 十五 | 开睑器 | 2 |  | 辅助成年人撑开眼睑 |
| 十六 | 眼睑拉勾 | 4 | 小号（适合婴幼儿） | 辅助婴幼儿撑开眼睑（拉钩型） |
| 十七 | 巩膜压迫器 | 1 | 小号（适合婴幼儿） | 辅助暴露周边部视网膜 |
| 十八 | 泪道冲洗针头 | 1 |  | 冲洗泪道，判断泪器疾病 |
| 十九 | 立式镜+订做镜子（到时根据测量） | 2 | 弯形 | 辅助检测视力 |
| 二十 | 试镜架 | 5 | 48,50,52,54,56mm每种瞳距各一副 | 验光，用于插片 |
| 二一 | 数字化立体视觉检查图 | 1 |  | 检测近立体视功能 |
| 二二 | 增视能弱视训练光盘（全套） | 1 | 全套（共5盘） | 弱视治疗（基于电脑的软件训练） |

本包除第一项眼部A/B超外，其余的请按各自用途配置

眼部A/B超

1、设备名称：眼部A/B超

2、数量：1台

3、设备用途说明：适用于观察眼部整体结构；测量眼轴长度等

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

4.1要求A超具有黄斑识别功能；B超探头为超静音设计

4.2　A超参数要求：

4.2.1超探头频率：10MHz，固体探头，内置发光管

4.2.2探测深度：≥0-40mm

*4.2.3超测量精度：≦±0.05mm

4.2.4超测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度及其均值等

4.2.5超测量方式：晶体眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障、手动测量等

*4.2.6人工晶体计算：具有SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS等

4.2.7存储：每只眼可存储A超扫描结果≥10次

4.3　B超参数要求

*4.3.1探头频率：10MHz，要求探头超静音设计，探头增益30-105(dB)
*4.3.2扫描方式：扇形扫描，扫描角度≥53°；探测深度≥50mm；

*4.3.3分辨率：轴向≤0.3mm，纵向≤0.2mm
4.3.4超声几何位置精度：横向≤10 %，纵向≤5 %

*4.3.5图像灰级：256级
*4.3.6测量类型：距离1、距离2、角度1、角度2、周长及面积等
*4.3.7图像后处理：亮度、对比度、平滑、锐滑、灰阶拉伸、均衡等
4.3.8电影回放：100幅电影回放，AVI、ZIP、JPG格式影像输出

4.4超声影像工作站：

*4.4.1要求仪器自带眼科超声专用软件系统：全中文界面，软件通过省级信息产业部门认证（附软件证书）

4.4.2工作站具有大容量硬盘，可存储上万例图像、内建病人病历库、病历可随时查阅，检索，统计；

*4.4.4报告输出：外接高清晰度激光打印机，不需要拷贝机，软件系统自动生成报告单形式，格式多样可选，图文并茂；预置专家字典，多种病例供选择。

4.5配置清单：主机1台、A超探头1个、B超探头1个、彩色打印机

*4.6质保期：整机质保≥24个月

03包：儿童水疗机 5台，具体参数要求如下：

1、设备名称：儿童水疗机

2、数量：5台

3、设备用途说明：用于缓解肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练，控制低体重患儿，减轻新生儿黄疸，促进患儿/正常儿童的智力发育

4、主要技术参数及配置：（投标时，对带有星号“*”的技术参数在投标文件中需提供中文或英文Datasheet等支持文件以验证参数真实性）

*4.1外壳材料：进口亚克力材料，模具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观察窗）。

*4.2时间和温度显示：动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大60min（一般正常训练时间在10-20min），倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，具报警功能。

*4.3涡流嘴数量：4个且方向可以360度可调

4.4进口品牌强排泵使用寿命≥10年并通过3C认证；气泵数量/功率：1组250W（静音合资电机），噪音≤55dB；水泵流量：0-60L/min

*4.5强排水功能：强排水装置正常排水：≥70L/min

4.6国产涡流泵：具有CE、TUV认证，1P功率；涡流强度：可无级可调

4.7气泡功能：≥22组气泡喷嘴，每个气泡组上面有5个以上磨具小孔，每个气泡炸裂范围4~8mm

*4.8恒温功能：恒温，1500w保温功率。

4.9消费功能：具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示

*4.10具有漏电保护、水电分离安全设置功能

*4.11质保期：整机质保≥24个月

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

19、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

品目及报价表（01包）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 裂隙灯显微镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 带状光检影镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 同视机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 直接检眼镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 间接检眼镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 块状三棱镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 视动性眼震仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 盘式同视镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 弱视治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 弱视治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 弱视治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                      日期：

品目及报价表（02包）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 制造商名称 | 品牌 | 单位 | 成交单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 眼部A/B超 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 266片验光镜片箱 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 | 视力表灯箱（标准对数视力表）测试距离：5M | 2 |  |  |  |  |  |
| 四 | 视力表灯箱（儿童视力表手掌型）测试距离：5M | 1 |  |  |  |  |  |
| 五 | 色觉检查本 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | LEA近视力表 | 1 |  |  |  |  |  |
| 七 | 透明遮眼板 | 1 |  |  |  |  |  |
| 八 | 荧光素钠眼科检测试纸(10条/盒) | 3 |  |  |  |  |  |
| 九 | 弱视遮盖眼罩 | 40 |  |  |  |  |  |
| 十 | 训练图案（精细目力训练ABC） | 5 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 弱视压抑膜 | 3 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 眼贴 | 4 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 开睑器 | 10 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 开睑器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 开睑器 | 2 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 眼睑拉勾 | 4 |  |  |  |  |  |
| 十七 | 巩膜压迫器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十八 | 泪道冲洗针头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十九 | 立式镜+订做镜子（到时根据测量） | 2 |  |  |  |  |  |
| 二十 | 试镜架 | 5 |  |  |  |  |  |
| 二一 | 数字化立体视觉检查图 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二二 | 增视能弱视训练光盘（全套） | 1 |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                      日期：

品目及报价表（03包）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                      日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：                             日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：                            日期:

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4

《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或

委托代理人（承诺人）