四川省妇幼保健院

病房设备配套设施及部分后勤物资采购市场调研公示

一、项目名称：病房设备配套设施及部分后勤物资采购市场调研

二、本市场调研项目在“四川妇幼保健网”主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加产品市场调研。

三、市场调研期限：2014年2月14日-2014年3月7日。

市场调研期间，请各潜在供应商到我院设备科/后勤保障科介绍产品、提交产品资料。

四、市场调研品目、配置及功能需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照（经有效年检，副本）

3、税务证（国、地税副本）

4、组织机构代码证（经有效年检，副本）

5、代理产品授权委托书

6、经办人授权委托书（原件）,身份证复印件

7、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等

8、报价一览表（格式见附件2）

9、如有产品和企业质量管理体系认证，请提供有效证明文件的复印或扫描件。质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、国家质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料）

13、如有，提供近期进口原材料证明书或产品报关资料等

14、产品技术参数、产品说明书

15、业绩证明文件（提供近三年内，所推荐产品在国内、川内同类项目中标一览表，含主要客户名单、联系方式、医院中标价格以及合同复印件或近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件；格式见附件3）

16、售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应及后期维护成本等）

17、与同类产品的对比表

18、封底

19、1-8项另需提供

19.1医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（副本）

19.2医疗器械产品注册证和注册登记表（如无，请提供支撑文件）

19.3如有常规的消耗性医疗耗材，提供注册证（含登记表）及供货价（请自制报价表）

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件2）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置（注明标准配置、选配件及价格）及技术参数。

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序对所列包每样仪器设备分开编制市场调研书。

2、如有，提供相关的产品技术资料（如：出厂检验合格证书、技术说明书、详细的操作使用说明书、维修手册、维修用线路图、电器原理图及符号说明等完整的技术资料）。

3、提供的所有资料须加盖鲜章。

4、特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各潜在供应商自行提供。

5、市场调研期间，如需进行产品介绍公司须有商务代表与技术代表同时到场。

八、市场调研书的递交：于2014年3月7日17：30时以前一式一份，其中1-8项送交设备科（晋阳新院综合楼4楼）/9-13项送交后勤保障科（晋阳新院综合楼2楼）。

地址：成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：1-8项  胡老师、郑老师；9-13项 黄老师；

电  话：设备科028-69578222；后勤保障科028-65978223

邮  箱：scfybjsb@yahoo.cn

四川省妇幼保健院设备科

2014年2月11日

附件1：品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成人病床 | 1.头部可升降； 2.配置轮轴，可移动，并带锁定装置； 3.长度≥2米； 4.配置餐板、输液杆、床头柜等配套设施 |
| 2 | 儿童病床 | 1.头部可升降； 2.配置轮轴，可移动，并带锁定装置； 3.长度≥1.6米； 4.配置餐板、输液杆、床头柜等配套设施 |
| 3 | PICU病床 | 1.头部、脚部均可升降； 2.配置轮轴，可移动，并带锁定装置； 3.长度≥1.6米； 4.护栏高度≥80cm； 5.配置餐板、输液杆、床头柜等配套设施 |
| 4 | ICU病床 | 1.头部、脚部可电动升降； 2.配置轮轴，可移动，并带锁定装置； 3.长度≥2米； 4.配置餐板、输液杆、床头柜等配套设施 |
| 5 | VIP病床 | 1.头部、脚部可电动升降； 2.配置轮轴，可移动，并带锁定装置； 3.长度≥2米； 4.配置液晶显示调节按钮； 5.配置餐板、输液杆、床头柜等配套设施 |
| 6 | 空气消毒机 | 1.可人机共存消毒； 2.具有移动和挂式等不同规格； 3.可根据消毒区域面积大小选择 |
| 7 | 不锈钢类器械 | 1.常规妇产医院专用手术器械 2.各类医用器械柜 3.各类医用治疗车 4.各类医用推车 5.各类医用治疗台 6.各类陪伴椅 |
| 8 | 医用病历推车 | 满足病历存放和现场抽用 |
| 9 | 窗帘 | 1.遮光性良好； 2.卷帘； 3.各类材质 |
| 10 | 隔帘 | 1.医疗专用隔帘，上端有透气口； 2.50%以上的遮光性，保护病人隐私 |
| 11 | 洗手相关设施 | 1.不锈钢材质； 2.具有自动感应出水或脚踏式出水等不同方式； 3.包括洗手池、水龙头、脚踏板、感应器等 |
| 12 | 家俱 | 1.文件柜（上玻中二抽、四门文件柜）； 2.电脑桌（1.2米、1.4米）； 3.办公椅 4.候诊椅 5.铁皮更衣柜 |
| 13 | 地垫 | 1.防水； 2.防滑 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。