附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续正压通气（CPAP） | *1、进口品牌 2、设备用途说明：用于新生儿、婴幼儿及儿童的持续正压通气，给婴儿提供氧浓度可调的、持续正压支持（CPAP）的加温湿化呼吸机。采用柔软舒适、大小合适的鼻塞，可减小婴儿的呼吸作功，有效保持婴儿的功能残气量，减少慢性肺病的发生率，达到改善婴儿的生理指标的目的。 3、主要技术参数及配置： 3.1空/氧混合器要求： 3.1.1空/氧混合器的氧浓度可调节范围：21%~100%，并无需计算。具有氧浓度偏离报警，保证对婴幼儿用氧的安全性； 3.1.2空氧混合器的气体流量调节范围： 0~12L/Min； *3.2加温湿化要求（请注明湿化器规格型号），最好为一体化加温湿化装置； 3.2.1温度控制范围：水罐出气口：31~36℃ 气道端：28~34℃； 3.2.2加温湿化器湿度控制范围：>10mg/L； 3.2.3双管路加温病人回路，管路外绕加热丝，可以高温消毒； 3.3持续正压（CPAP）要求： 3.3.1能够保证减少患儿呼吸做功，并解决CO2潴留的问题； 3.3.2可产生振荡气泡，增加氧合，减少呼吸做功； 3.4无创鼻塞.鼻罩 界面要求： 3.4.1采用纯硅胶无毒鼻塞，硬度≤ 80 shore A； 3.5要求具有以下各种报警功能指示： 3.5.1氧浓度上/下偏差报警,压力上/下偏差报警，有气体供应失灵、回路压力过低、回路压力过高、氧浓度不正确等报警，并有声光提示； 3.6氧传感器（正常使用≥12个月），吸入氧浓度：氧电池（开启正常使用≥12个月）； 3.7空压机与机器为一体化。 3.8主要配置要求：主机，加温湿化器，空氧混合器，氧浓度检测仪，加温管路，操作手册，氧气供气管，压缩空气供气管，台车，鼻塞及头带等，共2套。请提供配置清单，注明标配件、选配件。 | 2 | 台 |
| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| 2 | 婴幼儿高频呼吸机 | *1、原装进口（提供进口证明文件）主机必须为进口品牌且为原厂、原装、原产国生产，其附件内置机内或外置电池必须为进口品牌、系原厂原配、与主机高度兼容。 *2、设备用途说明：要求适用于早产儿、婴儿、儿童。具备有创通气和无创通气功能，适用于300g～20kg的极低体重早产儿、新生儿、婴幼儿及儿童的呼吸抢救，高频和常频一体。 3、主要技术参数及配置 3.1通气模式： 3.1.1常频通气模式： 压力控制，容量控制，机械通气（IMV），辅助/ 控制通气（A/C），同步间歇指令通气（SIMV），CPAP(持续气道正压)，NCPAP，手动呼吸，比例辅助通气模式（PAV)，压力支持通气模式（PSV） 3.1.2高频通气： 3.1.2.1高频可结合于常频叠加使用，CPAP+HFV，IMV+HFV； 3.1.2.2高频通气具有湿化功能，最好为先湿化后振荡； 3.1.2.3高频、常频切换时，不需另换管道，操作方便。 3.2技术参数： 3.2.1潮气量：2～150ml； 3.2.2呼吸频率：≥200次/分（常频）； 3.2.3呼吸频率：≥900次/分（高频）； 3.2.4触发方式：压力和流量任选； 3.3显示、检测功能：容量（包括：分钟通气量、吸入/呼出潮气量、送气潮气量、漏气量、插管漏气量、振荡量、分钟振荡量等）、气道压力（包括峰压、平均压、呼吸末正压、振荡压等）、百分比显示的吸气时间、频率、吸呼比、氧浓度、肺顺应性、气道阻力、吸入气体温度、各种曲线（压力时间、容量时间、流速时间）和环（容量∕压力环、流速∕容量环、流速∕压力环）等监测、趋势显示（30分钟至24小时的趋势显示）、具有良好的自检功能。 3.4智能化报警：气道峰压、平均压和气道最低压力、分钟通气量、吸入氧浓度、吸入气体温度、窒息、管道脱落、气体、电源和模块失灵等声、光报警及文字显示。 3.5监测： 3.5.1彩色液晶大屏幕（≥10.4英寸）； 3.5.2压力：气道峰压、平均气道压、呼吸末正压； 3.5.3呼吸频率、百分比显示的吸气时间； 4.5.4容量：分钟通气量、呼气潮气量、吸入潮气量、漏气量； 3.5.5自动监测Y接口处吸入气温度 3.5.6波形显示：压力、流速、容量； 3.5.7有趋势图功能； 3.5.8湿化器（Fisher&Paykel MR850或一体化）； *3.5.9流速传感器：必须为高灵敏度，小死腔(传感器死腔≤1.8ml) 3.5.10 呼吸回路可用于134℃高温高压消毒。 4.7配置清单：主机、空气压缩机、加温湿化器（湿化水杯2只）、呼吸回路 2套；请提供配置清单，注明标配件、选配件。 | 1 | 台 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 各组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。