附件1：耗材技术要求（共8个包）

包1：（共计5个品种）

1、不可吸收血管线

- 材质：聚丙烯制造

- 酞青铜染料染成蓝色线

- 缝针采用不锈钢制成

适应范围：心血管

2、快吸收线

- 材质：聚乙二醇酸PGA

- 缝针采用锈钢制成

- *产品特性：有效伤口支撑时间5天

- *用途：快速愈合伤口适用

3、带针缝线

1、用途：主要用于一般外科手术缝合

2、 环氧乙烷灭菌，无菌、无热源

3、缝线具有使用安全、张力强、组织反应低、伤口愈合佳

4、采用特殊的不锈钢合金材料，具有抗弯曲强度大、弹性好、耐腐蚀的特性，针尖极端锋利及流线型设计，更易穿透组织

5、* 针尾采用激光钻孔技术打孔，使针线衔接平顺流畅，穿透组织时对组织的破坏极小

5、不可吸收换瓣线

- 材质：聚酯编织线，硅涂层。

- 产品特性：PTFE椭圆形垫片，绿色和白色线。

- 用途：用于心脏瓣膜手术换瓣线。

包2：不可吸收不锈钢外科缝线

1、不锈钢制成；

2、经辐射灭菌，一次性使用；

4、 用途：于腹部伤口缝合、疝修复、胸骨闭合和包括环扎和肌腱修复在内的矫形手术。

包3：胸骨钢丝

- 材质：单股金属色不锈钢丝，无涂层

- 规格：4*45厘米线长，并可定制

用途：用于胸骨闭合手术伤口的缝合

包4：骨蜡片

- 材质：医用蜂蜡和凡士林的无菌混合物

- 产品性能：片状，更柔软，更易于塑形，要求使用很少的量即可有效止血

用途：胸骨／肋骨机械性止血

包5：医用组织胶水

- 组成成分：2-氰基丙烯酸正丁酯（恩布酯）、色素和稳定剂（对苯二酚、二氧化硫、磷酸）组成

- 产品性能：只需涂抹一层，30秒闭合伤口，患者无需换药拆线

用途：用于闭合最小张力的皮肤清洁伤口，以及简单且已彻底清创的皮肤撕裂伤，减少疤痕，术后24小时可以淋浴

包6：抗菌可吸收线

- 组成成分：聚糖乳酸910，

- 产品性能：缝针采用不锈钢钢针，不锈钢制成紫色可吸收编织线。

- 用途：外科手术缝合皮肤、筋膜等。

包7：体外循环耗材

- 体外循环插管:

- 主动脉:直头，弯头，带芯，不带芯

- 上下腔静脉：直头，弯头

- 左心引流管：软质

- 主动脉冷灌针：软质，带芯，适合新生儿，婴幼儿或大儿童。右心吸引管：软质或硬质

- 右心引流管（一软一硬）

- 体外循环管道

体外循环管路，材质好，顺应性强

可与体外循环插管有良好衔接，必要时配有接头。

包8：膜肺

- 最大血流量：0.5-3.0ml

- 膜面积：0.84m2

- 静态预充量：99ml

- 储血罐滤网孔径：80um

- 吸引血滤网孔径：40um

- 热交换器面积：0.04m2

- 涂层：磷酸胆碱涂层

- 临床使用灵活：适用于小于30Kg的病人

- 低接触面积

- 低预充量

- 最大容量储血罐

- 提高生物相容性，更好的吸引血过滤效果

附件2：评审办法

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标及商务指标29% | 34 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得34分；非“*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣2分，“*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩5% | 5 | 投标人需提供该产品2016年至今三甲医疗机构客户名单，每提供1家得1分，最多5分。 | 提供中标通知书或送货发票或合同复印件。 |
| 5 | 售后服务及培训20% | 20 | 1、根据投标人针对本项目提供的实施方案（服务方案、管理方案、培训方案）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5 分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 2、根据投标人针对本项目提供的医用耗材配送方案进行评审；完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3 分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 3、根据投标人针对本项目提供的团队配置（管理团队、办公场所）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 4、根据投标人针对本项目提供的应急预案（如发生群体性事件、火灾、建筑物垮塌、水浸、车祸等人祸及自然灾害等）进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

21、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

22、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）