附件1：设备技术要求（共5个包）

包1、外科手术放大镜（数量：4台）

- *放大倍数:2.5X；

- 重量:≤ 45.0g；

- 视野：≥18cm；

- 性能要求：能提供真实的色彩还原，无手术疲劳及眩晕发生。

包2、头戴便携式手术照明系统（数量：1套）

1、配置要求：超轻头套，可充电电池，超轻手持式遥控器，备用电池，电源线。

2、性能特点要求：重量轻，头灯流明由弱到强不同挡，可根据不同手术需求调节，光斑直径范围大，蓄电池续航能力强，遥控器，轻小便捷，便于操作。

3、主要技术参数

（1）高能LED(白光)最大亮度≥50000流明；

（2）电池运行时间：最大亮度≥6 小时

（3）色温：≥6000K；

（4）光照直径（毫米）：≥66MM

（5）均匀度：超过 80%  @WD400mm

- （6）重量：超轻，头灯（不含头套，可以直接安在手术放大镜）≤30.0g；

包3、CPAP （数量：1台）

- 通气模式：

VC(容量控制通气)；

PC（压力控制通气）；

*PRVC（压力调解容量控制）；

SIMV（VC+PS ; PC +PS）+PRVC，PS，PEEP ；

同步间歇指令通气；

窒息后备通气模式；

二、技术参数：

*1、潮气量：范围达到2ml~350ml

2、窒息时间：5-45s

3、同时具备压力/流量触发

4、呼吸频率：4—150BPM

5、氧浓度：21—100%可调

6、PEEP/CPAP：0—45㎝H2O

7、压力支持：0—100㎝H2O

8、压力触发灵敏度：-20—0㎝H2O

9、流量触发灵敏度：0-100%

10、吸气时间：0.1—8s

11、吸气压力：5—80㎝H2O

12、呼气触发灵敏度：1%-70%

*13、呼气转换灵敏度（可调整）：吸气流速降至峰流速的1-70％

供氧浓度：21—100 %，吸100%纯氧：1分钟

后备通气窒息时间：5-45秒

*14、模块化设计，气路和电路分离，内管路（气体呼出部分）可拆卸并能和外管路一并高温消毒（134℃），以防交叉感染。

*15、先进的流量自适应系统，高精度的采样频率≥1800次/秒。

*16、全新的后备通气参数可调和支持通气可调。

三、监测和显示的参数及功能：

1 、容量参数：吸入和呼出潮气量、分钟通气量、自主呼吸潮气量、自主呼吸分钟通气量、氧浓度等。

2、气道压力：峰压、平台压、呼气末正压、平均压。

3、流速参数：峰值流速、平均流速。

4、时间参数：呼吸频率、自主呼吸频率、呼吸比。

*5、具有中文菜单显示及中文操作，彩色TFT显示屏≥12英寸，触摸屏兼按钮操作，能同时显示压力，流量,容量3导波形，监测参数，压力容量环，流量容量环，可提供24小时内的监测参数，报警记录及设置参数的趋势图回顾(不少于500条。)

6、标配超声流量传感器，可永久性使用，要求呼吸机内外管路可单独消毒。（非耗材）

四、报警及其他功能：

1、具有供气压力，气道压力，分钟通气量，氧浓度，呼吸频率，窒息报警时间等参数报警。

2、智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾。

3、具有备用电池，停电待机时间≥45分钟。

4、具有窒息备用通气模式。

5、具有吸痰支持。

五、呼吸模式:

1、控制模式：压力控制（Pressure Control）

2、容量控制（Volume control）

3、压力调节容量控制（PRVC)

4、支持模式：压力支持（Pressure Support)

5、混合模式：同步间歇指令（压力控制）＋压力支持+压力调节容量控制（SIMV (PC) + PS+PRVC）

6、同步间歇指令（容量控制）＋压力支持+压力调节容量控制（SIMV(VC)+PS+PRVC）

7、同步间歇指令（压力调节容量控制）＋压力支持(SIMV(PRVC)+PS)

8、自主通气：持续正压通气(CPAP)

9、以及后备通气和先进的后备通气可调功能等

六、具备升级功能

设备配置清单

| 序号 | 适用小儿或成人使用的呼吸机 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servo-i 主机 | 1 |
| 2 | PRVC 模式 | 1 |
| 3 | 高压空气管 | 1 |
| 4 | 高压氧气管 | 1 |
| 5 | 触摸显示屏 | 1 |
| 6 | 专用台车 | 1 |
| 7 | 支撑臂 | 1 |
| 8 | 湿化器 | 1 |
| 9 | 湿化器固定器 | 1 |
| 10 | 小儿呼吸管路组 | 2 |
| 11 | 小儿湿化水罐 | 2 |
| 12 | 小儿水罐出气口拐弯接头 | 1 |
| 13 | 小儿水罐进气口接头 | 1 |
| 14 | 温度计接头 | 1 |
| 15 | 温度计 | 1 |
| 16 | 专用锂电池 | 2 |
| 17 | 氧电池 | 1 |
| 18 | 模肺 | 2 |
| 19 | 呼出盒（超声流量传感器） | 1 |
| 20 | 经鼻CPAP模块 | 1 |
| 21 | 双水平通气模块 | 1 |

包4、电动胸骨锯（数量：1台）

主机部分:

1.枪式手柄，钛合金材质，外壳坚固耐用，握持感优良。

2.输出功率：≥250W，锯片可快速安装及拆卸，带胸骨保护装置。                                                                                                                           3.转速0-15000cpm。

4.可使用机械清洗及高温高压消毒灭菌。

智能充电器：

1. 可4块电池同时充值,常规充电:≤60分钟,快速充电：＜30分钟。

2.充电过热时自动停止充电，常温后自动开启。                                                                                                                                          3. 面板可显示充电进度、操作请求及更换电池示。

电池：

1.储电量恒定,动力充沛。

2.免消毒电池可使电池安全使用及寿命更长久。

3.配备了无菌更换电池通道。

锯片：可选择成人及儿童等多规格锯片。

包5、儿童床(22套)

儿童床参数要求配置：

- 具有升降功能，包括背部升降及腿部升降功能

- 规格：〉2000*900（包括护栏）*450（不包括床头高度）；护栏之间的间距120mm-140mm,尾部需加弯护栏。护栏关节处药强度好，不易折断。

- 床板链接需耐磨，运作无噪音，防折断。

- 餐板为隐藏式餐板，伸缩式，颜色与床整体色调一致。

- 脚轮：具有高支撑力，耐撞击、不易断，运作无噪音，中控制动脚轮。

- 床垫：床垫尺寸和分段与床相配，全脱设计，有透气孔，可方便拆洗。

- 引流钩：床底配置引流钩。

- 输液架：达到输液有效高度，伸缩式，不锈钢材质，带锁紧装置。

- 摇把：具备防撞结构设计，可折叠，不易折断。

- 床头与床位的挡板可拆卸。

- 整体床架要光滑无毛刺且具有抗菌，抗酸碱，耐腐蚀，耐褪色等特性。不锈钢材质需能经水洗和高温消毒，不生锈。

- 配置床头柜（床头柜具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性，由柜体、柜门、抽屉、小拖板、毛巾架等组成；配置4只静音脚轮，2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能）

- 床位设计插入式卡槽，便于放置病员信息及尿量卡。

附件2：评审办法(评分明细表)

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标49% | 49 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得49分；非“*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣3分，“*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣5分；扣完为止。 | 投标人须提供技术支撑材料：1.如国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2.技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的公章（鲜章），或者加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构（鲜章），或者投标产品生产厂商直接授权的代理商的公章（鲜章）；3.如果投标产品中的某条条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 3 | 业绩5% | 5 | 投标人需提供该产品2016年以来国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家得1分，最多5分。 | 提供中标通知书或送货发票或合同复印件。 |
| 5 | 售后服务及培训5% | 5 | 1.根据投标人承诺的质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等进行综合分析比较评分，最好得3分；一般得1分；差不得分。 |  |
|  |  |  | 2.提供的可使用设备制造厂家在成都设有办事处、分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得2分；未提供，不得分。 | 。 |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

21、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

22、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）