附件1：

采购项目配置需求

设备名称：不锈钢设备

| 编号 | 产品名称 | 规格（mm) | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救推车 | 755×495×945 | 1 | 1、产品规格：755×495×945±5mm *2、配置说明：2个小抽屉、2个中抽屉、1个大抽屉、输液架、垃圾桶、洗手液托架、仪器架、锐气盒、杂物筐、氧气瓶架、复苏板、电源插座、抽拉式台板 *3、材料：铝合金、ABS塑料 *4、结构功能介绍: 抽拉式台板,用于存放仪器或笔记本电脑。 铝合金框架搭配彩塑铝板箱体结构, 整体外观时尚坚固。 脚轮采用Φ100双轮，其中2只带刹，静音、推行平稳、轻便灵活, 不锈钢台板设计, 有效解决药液浸蚀台面问题, 全塑抽屉内为活动隔条，可供任意组合存取空间, 使存取空间得到最大利用。 抽屉采用联锁结构, 并采用最新崩溃锁设计, 有效节省抢救时间。 醒目的色块和抽签牌设计让医护人员迅速准确的存取物品。 抽屉滑轨采用三节14〞带自动回收功能。 配仪器架、输液架。 |
| 2 | 输液推车 | 735×450×820 | 4 | *1、规格尺寸：735×450×820±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度1mm。。 3、抽屉滑条采用三节滑轨12〞，拉手采用弧形拉手。 4、上下台面三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成。 5、上台面配旋转方托盘、中间配旋转污物盆，使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间。 6、挂钩架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ22×1.0不锈钢管，挂钩材料采用Φ6不锈钢圆钢。 7、挂钩数量为7个。 8、单个挂钩能承载2.5Kg。 9、配置4只4寸塑钢脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 *10、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 3 | 治疗推车 | 735×450×850 | 2 | *1、规格尺寸：735×450×850±5mm *2、上下台面采用304材质，厚度1mm台面整体拉伸成型，四周圆滑过度。台面整体无焊接、无打磨。 3、四周的4只支撑立柱采用Φ25×1.2的304材质管材制作。 4、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5、整车分为三层，中间一层为活动网面，上台面下方配置不锈钢抽屉2只。 6、产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 *7、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 4 | 检查床 | 1900×650×650 | 4 | 1、规格尺寸：1900×650×650mm 2、四只支撑脚采用1.2mm厚的304材质不锈钢管，脚架连接管采用1.2mm厚的304材质不锈钢管，脚架连接板采用材料厚达3mm的304材质不锈钢板。 3、床面额定载荷为135kg。 4、台面内框架采用不锈钢折边条40×60，台面底面采用七层板，台面表面采用高级人造革，内面采用泡沫。 5、内框架采用30×30×3mm角钢加强台面的承重力。 |
| 5 | 治疗台 | 1800×350/700×1800 | 1 | 1、该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接； 1） 上柜规格尺寸：1800×350×950±5mm 2） 下柜规格尺寸：1800×700×850±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。 3、台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。 4、上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。 5、台面下方设三只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。 6、上、下柜内设一层搁板，使用柜内空间均分两层，增大使用面积。 7、柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。 8、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高160mm，下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用φ50×1.2mm优质304不锈钢管制作，脚架下部安装优质橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平。 *9、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 6 | 治疗台 | 1700×350/700×1800 | 1 | 1、该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接； 1） 上柜规格尺寸：1700×350×950±5mm 2） 下柜规格尺寸：1700×700×850±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。 3、台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。 4、上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。 5、台面下方设四只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。 6、上、下柜内设一层搁板，使用柜内空间均分两层，增大使用面积。 7、柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。 8、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高160mm，下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用φ50×1.2mm优质304不锈钢管制作，脚架下部安装优质橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平。 *9、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 7 | 不锈钢穿刺台 | 1200×550×800 | 2 | 1、规格尺寸：≥1200×550×800mm； 2、主体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm； 3、床面使用皮革发泡塑料制作； 4、配置升降输液杆； 5、台面下方设置1个储物抽屉结构; |
| 8 | 不锈钢胎监车 | 400×400×1400 | 2 | 1、规格尺寸：400×400×1400mm； 2、输液架采用￠25×1.5mm不锈钢管弯管制作而成； 3、台面采用优质不锈钢≥1.0mm冷轧钢板整体折弯成型； 4、抽屉采用优质不锈钢1.0mm冷轧钢板折弯成形，拉出时采用三节滑动导轨，无噪音； 5、护栏采用￠9.5×1mm不锈钢管制作； 6、配置4只φ100高级超静音脚轮，任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能； |
| 9 | 升降圆凳 | φ310×（480-640） | 6 | 1. 产品外型尺寸：φ310×（480-640）mm 2. 凳面采用1.2mm厚/优质304不锈钢冷轧板经过专用模具压型拉伸制作，表面通过磨砂处理，光亮美观。 3. 脚架由四只支撑管组成，材料采用φ25×1优质不锈钢圆管经过专用设备弯制成型，脚端带有防滑胶脚，强度高，外形美观。 4. 圆凳母丝材料HT250,标准的梯型传动螺纹，表面经过电镀处理。 5. 升降丝杆采用优质45#钢挤压成型，表面经过电镀处理，丝杆外表光滑耐用。 6. 母丝外套筒采用φ38×1不锈钢焊管；经过机床的强力挤压将母丝牢靠地与母丝外套筒装配在一起。 7. 踏脚圈由φ13×1不锈钢焊管经专用设备弯成φ360圆圈，增加脚架的美观度和强度。 |
| 10 | 送药推车 | 600×450×830 | 1 | 1、规格尺寸：600×450×830±5mm 2、台面和侧板采用厚度为1.0mm的优质304不锈钢板。 3、下底板护栏管采用Φ13×1不锈钢管，共4件，前后各两件。 4、配置4只Φ100高级超静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 5、上台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成。 6、抽屉滑条采用三节滑轨14〞。 7、两层抽屉分别配有安全锁，确保药品的安全。 8、每一层抽屉内配有25格药盘盒。 *9、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 11 | 不锈钢架子 | 475×280×295 | 2 | 1、规格尺寸：475×280×295mm； 2、主体采用304材质不锈钢管制作； |
| 12 | 仪器车 | 735×450×770 | 1 | 1、规格尺寸：735×450×770mm 2、上下台面采用厚度为1.0mm的304材质不锈钢板。 3、四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2的304材质圆管制作。 4、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5、产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 *6、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 13 | 治疗推车 | 735×450×850 | 1 | 1、规格尺寸：735×450×850±5mm 2、上下台面采用304材质，厚度1mm台面整体拉伸成型，四周圆滑过度，台面整体无焊接、无打磨。 3、四周的4只支撑立柱采用Φ25×1.2的304材质管材制作。 4、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5、上台面下方配置不锈钢抽屉2只。 6、产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 *7、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 14 | 急救推车 | 760×460×960 | 2 | 1、规格尺寸：760×460×960mm 2、整体材料采用1.0mm304材质不锈钢制作。 3、工作平台结构采用对接推拉式结构，滑条采用三节滑轨12〞，工作平台推开下方配有48格药盘盒。 4、两层抽屉所用滑条采用三节滑轨16〞，下抽屉带4件隔板，用于将抽屉分隔成5格，满足使用需要。 5、柜门配有安全锁，确保物品的安全。 6、车体上方配置有一个不锈钢盘、两个不锈钢筒、输液架，方便医务人员操作。 7、车体左侧面配置有污物桶、针钳筒，方便废弃药品回收。 8、车体右侧面配置有两个氧气瓶，方便抢救使用。 9、车体后方配置有复苏板、灯，方便抢救使用。 10、车体下方配置防撞圈， 防止医务人员误操作撞坏车体。 11、脚轮采用四只Φ100高级超静音脚轮，其中两只带刹，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。 *12、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 15 | 治疗推车 | 735×450×850 | 1 | *1、规格尺寸：735×450×850±5mm *2、上下台面采用304材质，厚度1mm台面整体拉伸成型，四周圆滑过度。台面整体无焊接、无打磨。 3、四周的4只支撑立柱采用Φ25×1.2的304材质管材制作。 4、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5、上台面下方配置不锈钢抽屉1只。 6、产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 *7、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 16 | 婴儿床 | 870×520×940 | 1 | 一、规格尺寸 870×520×940mm。 二、主要结构组成及材料 1、主要由床头、床板、床垫、脚轮、护栏、下连接框、杂物框等组成。 2、床头脚轮采用静音脚轮φ100带刹轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。 3、床垫与床面匹配，床垫由一层30mm高弹海绵和一层印花纯棉布制成，透气、无刺激，不损伤皮肤。 |
| 17 | 不锈钢手术托盘架 | 950×558×（800－1200） | 1 | 1、规格尺寸：950×558×（800－1200）mm 2、配置4只φ75高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 3、托盘额定承重20kg。* 4、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 18 | 不锈钢双层器械台 | 650×400×650 | 1 | 1、规格尺寸：650×400×650mm 2、上下台面采用304材质，厚度1mm。 3、四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2的304材质圆管制作。 4、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5、产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg。 6、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 19 | 不锈钢检查床 | 1250×650×650 | 1 | 1、规格尺寸：1250×650×650mm 2、四只支撑脚采用1.2mm厚的304材质不锈钢管，脚架连接管采用1.2mm厚的304材质不锈钢管，脚架连接板采用材料厚达3mm的304材质不锈钢板。 3、床面额定载荷为135kg。 4、台面内框架采用不锈钢折边条40×60，台面底面采用七层板，台面表面采用高级人造革，内面采用泡沫。 5、内框架采用30×30×3mm角钢加强台面的承重力。 |
| 20 | 扇形双层器械台 | 1400×575×860 | 1 | 1、产品规格尺寸：1400×575×860mm 2、器械台空载时启动力不大于10N. 3、额定总载荷为60Kg，每层为：30Kg。 4、配置5只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5、上下台面采用厚度为1mm 304材质不锈钢板 6、四周的5只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作。 7、上下台面配置三面（左、右及后面）护栏。 8、上台面底面的5个支撑立柱锁紧连接套采用φ32×3不锈钢厚壁管，锁紧机构可靠。 |
| 21 | 治疗台 | 1800×350/700×1800 | 1 | 1、该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接； 1） 上柜规格尺寸：1800×350×950±5mm 2） 下柜规格尺寸：1800×700×850±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。 3、台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。 4、上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。 5、台面下方设三只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。 6、上、下柜内设一层搁板，使用柜内空间均分两层，增大使用面积。 7、柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。 8、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高160mm，下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用φ50×1.2mm优质304不锈钢管制作，脚架下部安装优质橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平。 *9、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 22 | 器械柜 | 950×400×1800 | 5 | 1、规格尺寸：950×400×1800±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质。厚度为1.0-1.2mm。 3、柜门带透明浮法玻璃，玻璃厚度5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。 4、柜体内分五层，其中有三层隔板可活动，根据要求自行调节，满足使用需求，隔板额定载荷：30KG。 5、柜门配有安全锁，确保物品的安全。 *6、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 23 | 不锈钢导管柜 | 950×400×1800 | 2 | 1、规格尺寸：950×400×1800±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质。厚度为1.0-1.2mm。 3、柜门带透明浮法玻璃，玻璃厚度5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。 4、柜门配有安全锁，确保物品的安全。 *5、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 24 | 输液推车 | 735×450×820 | 2 | 1、规格尺寸：735×450×820±5mm 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度1mm。 3、抽屉滑条采用三节滑轨12〞，拉手采用弧形拉手。 4、上下台面三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成。 5、上台面配旋转方托盘、中间配旋转污物盆，使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间。 6、挂钩架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ22×1.0不锈钢管，挂钩材料采用Φ6不锈钢圆钢。 7、挂钩数量为7个。 8、单个挂钩能承载2.5Kg。 9、配置4只4寸塑钢脚轮，其中2只脚轮配置刹车。 *10、采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。 |
| 25 | 不锈钢胎监车 | 400×400×1400 | 3 | 1、规格尺寸：400×400×1400mm； 2、输液架采用￠25×1.5mm不锈钢管弯管制作而成； 3、台面采用优质不锈钢≥1.0mm冷轧钢板整体折弯成型； 4、抽屉采用优质不锈钢1.0mm冷轧钢板折弯成形，拉出时采用三节滑动导轨，无噪音； 5、护栏采用￠9.5×1mm不锈钢管制作； 6、配置4只φ100高级超静音脚轮，任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能； |
| 26 | 不锈钢桌子 | 800×600×900 | 1 | 1、规格尺寸：800×600×900mm； 2、主体采用304材质不锈钢制作； |
| 质保期：整机质保≥24个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。 |  |  |  |  |

附件2：评审办法

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 | 评标委员认为投标人投标报价明显低于成 本价，在评标委员会发出质询函后，投标 人未能提供合理的成本分析和价格构成 的，或对质函询的解释未被评标委员会采 信的，视为无效投标。 |
| 2 | 技术指标49% | 49 | 投标设备的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得49分；。非“*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣3分，“*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣5分；扣完为止。 | 投标人须提供技术支撑材料：1.如国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2.技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的公章（鲜章），或者加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构（鲜章），或者投标产品生产厂商直接授权的代理商的公章（鲜章）；3.如果投标产品中的某条条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 3 | 业绩5% | 5 | 投标人需提供至少5家三甲医疗机构客户名单。全部提供的得满分，少提供一家省级名单的扣1分，扣完为止。 | 提供送货发票或合同复印件。 |
| 4 | 售后服务5% | 5 | 1.根据投标人承诺的质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等进行综合分析比较评分，最好得3分；一般得1分；差不得分。 2.提供的可使用设备制造厂家在成都设有办事处、分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得2分；未提供，不得分。 | 根据厂家售后承诺函、投标人拟定项目实施方案、售后服务保障方案等进行评分。 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

21、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

22、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）