附件1： 技术要求（共4个包）

包1：胃镜消毒、清洗系统技术参数要求（采购1套）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机柜体及附属配件 | 套 | 1 | - 采用倾式防泛水设计，不污损柜门及室内地面；柜门板、柜体底板环保、功能背板材料要求：防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀； - 供、排水系统：具有耐腐蚀功能，下水器过滤篮，过滤网格尺寸≤3mm；盆式干燥台、清洗槽内侧底部，具有凸起结构，利于内镜干燥、意外滑落，配套灯箱：可根据需要，定制高灯箱或矮灯箱。 |
| 2 | 多功能灌流器/水气灌注器 | 套 | 1 | *1、用于清洁内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等；多功能灌流器，通过微电脑控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程；可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（22秒～99分59秒），分辨率为1秒，计时准确误差≤±0.3%。供产品相关检验报告，证明计时器误差符合要求。 *2、注水装置：压力：0.2 MPa~0.5MPa可调，流量≥2L/min。；吸引装置：采用直排式吸引器,吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍可直接排入下水道，并自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。流量≥2.7L/min，最大压力：0.24MPa±0.02MPa； 注气装置：压力0~0.75MPa可调，使用更灵活方便。（以上需提供检验报告证明） |
| 3 | 酶液/消毒液注流器 | 套 | 1 | 1、实现灌流、浸泡、吹气、排放、回收（消毒液）、计时等功能；动作时间设定值≥99分59秒，消毒液定时器设定值≥99h59min； 2、注流器：最大流量≥1.3GPM（5L/min）； 3、最高压力≥60PSI(0.42MPa)； 4、防堵功能：用≥150目高精度不锈钢滤网，过滤面积≥1000mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。（需提供检验报告） |
| 4 | 消毒控制系统 | 套 | 1 | 1、根据不同种类的消毒液可自由设定浸泡时间，不少于4种模式，分别为预清洗、常规、特殊、完结模式； *2、可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时； 3、 为避免手工操作阀门回收带来的感染风险，可自动控制回收消毒液，避免对操作人员造成伤害； 4、 回收箱容量：≥28L（提供产品注册检验报告佐证）；回收箱容器材质为酸碱耐腐蚀的材质； 5、 可自由设定消毒液有效期，过期时报警提示； 6、消毒槽密封盖：密封盖，易握持、不易生锈和滋生细菌。 |
| 5 | 水处理器及水龙头与落水器 | 套 |  | *终端除菌型水处理器 1、 对内镜清洗设备终末漂洗槽供应的纯化水进行除菌处理，水处理量：≥1.0T/h； 2、 终末漂洗槽水龙头、水枪、注流器出水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016终末漂洗用水的要求（细菌总数≤10cfu/100ml）； 3、 具有管路消毒装置，可对水龙头、水枪、注流器管路进行消毒，防止除菌后的水受管路污染； 4、管路消毒采用微电脑智能控制、大屏液晶显示，消毒时间：30～60min（根据不同消毒液由用户自定义）。 前端水处理：过滤精度≥0.01μm，滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质；工作水压：0.2~0.4Mpa、水温：4℃-45℃、水处理量：≥1T/h；水龙头与落水器：不锈钢材质水龙头， 360度旋转式设计，有冷热水接口开关独立控制。 |
| 6 | 医用空气压缩机及高压水气枪 | 套 |  | 医用空气压缩机：工作方式：静音无油空气压缩机，功率：＜600W；产气量：≥62L/min，最大产气压力：≥0.8 Mpa；机器工作噪音＜52db；容积：≥30L； 高压水气枪： 优质全不锈钢制成，可选配多个清洗喷嘴，与枪体之间可以任意更换；适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.75MPa； |
| 7 | 中心气体处理器 | 套 |  | 两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，为内镜洗消提供干燥纯净的空气。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。 |
| 8 | 干燥系统 | 套 |  | 干燥台要求：要配置空气过滤减压装置、清洗喷枪（气源）和纱布架；其中空气过滤减压装置的要求如下：空气过滤减压装置过滤直径≥0.3um的微粒；具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；具备压力可调功能，可调范围0~0.7MPa；酒精干燥系统 ：实现酒精灌注、吹干功能；注流器：最大流量≥1.3GPM（5L/min）；最高压力≥60PSI(0.42MPa)。内镜干燥器：功率≥ 900-1200W、噪音低，干燥速度快。 |
| 9 | 测漏装置 | 套 |  | 按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.2的要求，测漏装置配置适宜的活接头，便于拆卸；软式内镜通入不大于0.03MPa空气时，若产生泄漏，提供可视或声讯信号。 |
| 10 | 酶液自动配制系统 | 套 |  | 预设三种以上配酶模式，可设置的酶液配比和配酶总量,自动完成酶液和水的添加, 配制出浓度精准的酶液；具有恒温控制，温度调节范围: 250C~450C；具备缺水、缺酶液警示及溢流保护功能。 |
| 11 | 内镜储存柜 | 套 |  | 保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。可同时存放多条软式内镜(≥4根)、具备防盗、避免内镜二次污染、恒温烘干、设置温度、湿度、定时动态空气消毒等功能； |

包2：呼吸内镜消毒、清洗系统技术参数要求（采购1套）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机柜体及附属配件 | 套 | 1 | - 采用倾式防泛水设计，不污损柜门及室内地面；柜门板、柜体底板环保、功能背板材料要求：防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀； - 供、排水系统：具有耐腐蚀功能，下水器过滤篮，过滤网格尺寸≤3mm；盆式干燥台、清洗槽内侧底部，具有凸起结构，利于内镜干燥、意外滑落，配套灯箱：可根据需要，定制高灯箱或矮灯箱。 |
| 2 | 多功能灌流器/水气灌注器 | 套 | 1 | *1、用于清洁内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等；多功能灌流器，通过微电脑控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程；可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（22秒～99分59秒），分辨率为1秒，计时准确误差≤±0.3%。供产品相关检验报告，证明计时器误差符合要求。 *2、注水装置：压力：0.2 MPa~0.5MPa可调，流量≥2L/min。；吸引装置：采用直排式吸引器,吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍可直接排入下水道，并自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。流量≥2.7L/min，最大压力：0.24MPa±0.02MPa； 注气装置：压力0~0.75MPa可调，使用更灵活方便。（以上需提供检验报告证明） |
| 3 | 消毒控制系统 | 套 | 1 | 1、根据不同种类的消毒液可自由设定浸泡时间，不少于4种模式，分别为预清洗、常规、特殊、完结模式； *2、可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时； 3、 为避免手工操作阀门回收带来的感染风险，可自动控制回收消毒液，避免对操作人员造成伤害； 4、 回收箱容量：≥28L（提供产品注册检验报告佐证）；回收箱容器材质为酸碱耐腐蚀的材质； 5、 可自由设定消毒液有效期，过期时报警提示； 6、消毒槽密封盖：密封盖，易握持、不易生锈和滋生细菌。 |
| 4 | 水处理器及水龙头与落水器 | 套 |  | *终端除菌型水处理器 1、 对内镜清洗设备终末漂洗槽供应的纯化水进行除菌处理，水处理量：≥1.0T/h； 2、 终末漂洗槽水龙头、水枪、注流器出水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016终末漂洗用水的要求（细菌总数≤10cfu/100ml）； 3、 具有管路消毒装置，可对水龙头、水枪、注流器管路进行消毒，防止除菌后的水受管路污染； 4、管路消毒采用微电脑智能控制、大屏液晶显示，消毒时间：30～60min（根据不同消毒液由用户自定义）。 前端水处理：过滤精度≥0.01μm，滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质；工作水压：0.2~0.4Mpa、水温：4℃-45℃、水处理量：≥1T/h；水龙头与落水器：不锈钢材质水龙头， 360度旋转式设计，有冷热水接口开关独立控制。 |
| 5 | 医用空气压缩机及高压水气枪 | 套 |  | 医用空气压缩机：工作方式：静音无油空气压缩机，功率：＜600W；产气量：≥62L/min，最大产气压力：≥0.8 Mpa；机器工作噪音＜52db；容积：≥30L； 高压水气枪： 优质全不锈钢制成，可选配多个清洗喷嘴，与枪体之间可以任意更换；适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.75MPa； |
| 6 | 中心气体处理器 | 套 |  | 两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，为内镜洗消提供干燥纯净的空气。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。 |
| 7 | 干燥系统 | 套 |  | 干燥台要求：要配置空气过滤减压装置、清洗喷枪（气源）和纱布架；其中空气过滤减压装置的要求如下：空气过滤减压装置过滤直径≥0.3um的微粒；具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；具备压力可调功能，可调范围0~0.7MPa；酒精干燥系统 ：实现酒精灌注、吹干功能；注流器：最大流量≥1.3GPM（5L/min）；最高压力≥60PSI(0.42MPa)。内镜干燥器：功率≥ 900-1200W、噪音低，干燥速度快。 |
| 8 | 测漏装置 | 套 |  | 按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.2的要求，测漏装置配置适宜的活接头，便于拆卸；软式内镜通入不大于0.03MPa空气时，若产生泄漏，提供可视或声讯信号。 |
| 9 | 内镜储存柜 | 套 |  | 保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。可同时存放多条软式内镜(≥4根)、具备防盗、避免内镜二次污染、恒温烘干、设置温度、湿度、定时动态空气消毒等功能； |

包3与胃镜、呼吸内镜消毒、清洗系统配套使用纯水供应系统（采购1套）

一、主要参数要求（满足软式内镜清洗消毒技术规范WS507-2016）：

1、自来水水质符合GB5749的规定；

*2、纯化水应符合GB5749的规定，电导率≤15us.cm；

*3、使用的滤膜孔径应≤0.2um；

*4、提供最新第三方清洗水质检测报告；

5、制水量满足4个末洗用水、或≥500L/hr@25℃；

6、水质要求：电导率≤15s/cm@25℃；离子去除率：≥99%；

7、微粒≤1个/mL；

8、重金属离子≤0.1ppb；

9、可容性硅≤0.01mg/L；

10、系统回收率≥60%；

11、功率≤3.0kW；

12、脱盐率：≥99.2%；

二、主要功能及要求

1、全自动运行控制，实现无人看管，在线显示电导率等参数；

2、预处理系统具备自动及手动冲洗，再生功能；

3、反渗主机的具备自动清洗保养功能；,

4、具备无水保护, 压力保护等多种安全自锁装置；

5、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全；

6、软水、 纯水具有独立的供水管路, 可分别多点取水；

*7、整机质保至少贰年。

包4一次性内窥镜用耗材（3个品种）

- 品种及数量：医用一次性活检钳（200个）、医用一次性止血夹（10个）、一次性圈套器（非电）（10个）

- 技术要求：

2.1医用一次性活检钳：用途：供内窥镜下钳取消化道/呼吸道组织样本用；产品经灭菌,使用前无需再消毒；活检钳头采用医用不锈钢制成；采用激光焊接,链接可靠。

2.2医用一次性止血夹：用途：用于消化道放置夹子，以便于消化道止血；置留人体部位短，手术更安全；夹片大开口设计，能满足各种临床治疗要求；可重复开合，实现重新定位；360度旋转式设计，方便临床操作。

2.3一次性圈套器（非电圈套器）：用途：用于经内窥镜钳道孔对消化道息肉的切除及异物取出；套圈钢丝应光滑不得损伤或断裂；外管表面应光滑,无折曲,无破损；芯杆、三通接头、滑环应表面应光滑无毛刺；圈套器应能承受≥19.6N的静态拉力,持续≥10s各部位不能出现松脱现象；套圈伸出,收紧要自如,50饮内不得有任何阻塞；金属套圈和拉索应具有良好的耐腐蚀性能,经氯化钠溶液浸泡后外表面不得有腐蚀痕迹。圈套器采用环氧乙烷灭菌, 其环氧乙烷残留量应不大于100Ug/g。

附件2：评审办法

综合评分明细表：

设备综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标48% | 48 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得48分；非“*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣2分，“*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩5% | 5 | 投标人需提供该产品2016年后国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家得1分，最多5分。 | 提供中标通知书、送货发票或合同复印件。 |
| 5 | 售后服务及培训5% | 5 | 根据投标人服务机构的设立的便利性进行评分。提供可使用耗材的厂家在成都设有办事处、分公司或常驻机构材料。共2分 | 该项评分以投标人提供服务机构的营业执照（或场地租赁合同）复印件为评审依据。（提供相关证明材料）得2分；未提供，不得分。 |
|  |  |  | 投标人提供耗材配送应急方案（响应时间、应急人员、仓库物资备货存量等），确保医院使用。共3分。 | 最优方案得3分，其次得2分，再其次得1分，不提供不得分。 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

耗材综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标及商务指标29% | 29 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得29分；非“*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣2分，“*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩10% | 10 | 投标人需提供该产品2016年至今三甲医疗机构客户名单，每提供1家得2分，最多10分。 | 提供中标通知书、送货发票或合同复印件。 |
| 5 | 售后服务及培训20% | 20 | 1、根据投标人针对本项目提供的实施方案（服务方案、管理方案、培训方案）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5 分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 2、根据投标人针对本项目提供的医用耗材配送方案进行评审；完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3 分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 3、根据投标人针对本项目提供的团队配置（管理团队、办公场所）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 4、根据投标人针对本项目提供的应急预案（如发生群体性事件、火灾、建筑物垮塌、水浸、车祸等人祸及自然灾害等）进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

21、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

22、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）