**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或耗材、试剂名称 | 需求或参数要求 |
| 01包 | 股动脉血管鞘管 | 1、动脉鞘材料用氟化乙丙烯或其他材料；2、涂层用硅酮或其他材料；\*3、鞘管管身渐细；\*4、抗折性好≥60度；\*5、鞘管直径为5-9Fr；\*6、鞘管长度7cm、11cm、23cm。 |
| 02包 | 145J型导丝（直头 ，弯头） | 1、导丝材质为不锈钢；\*2、导丝直径为0.025英寸、0.035英寸和0.038英寸，并有特性导丝备索，长度≥145cm；3、头端类型直头和J头；\*4、PTFE涂层，含肝素；\*5、产品有固定芯，以及可移除芯；\*6、可手动轻松使J头变直。 |
|  260cmJ型导丝（直头，弯头） | 1、1、导丝材质为不锈钢；2、\*2、导丝直径为0.025英寸、0.035英寸和0.038英寸，并有特性导丝备索，长度≥260cm；3、3、头端类型直头和J头；4、\*4、PTFE涂层，含肝素；5、\*5、产品有固定芯，以及可移除芯；6、\*6、可手动轻松使J头变直。 |
| 03包 | 泥鳅导丝 | 1、用于室间隔缺损封堵术时建立轨道或导管指引；\*2. 导丝直径为0.032英寸和0.035英寸，长度260cm；3、导丝材质为不锈钢。 |
| 04包 | 加硬导丝 | \*1. 导丝直径为0.035英寸；\*2、长度为260cm；3、导丝材质为不锈钢；\*4、交换导丝，支撑输送鞘。 |
| 05包 | 造影导管 | MPA2: 用于右心导管检查，\*型号：5F和6F |
| Pig：用于左心导管检查及造影，\*型号：5F和6F |
| JR3.5用于右冠造影及细小缺损指引，\*型号：4F和 5F |
| 06包 | 三联三通  | 1、用于在手术中以三通板连接造影剂、生理盐水和进行压力检测；2、手柄旋转灵活符合人体工程学设计；3、腔体透明，易于目控；\*4、高压旋塞和三通板承受压力：70bar/1000psi；\*5、中压旋塞和三通板承受压力：35bar/500psi。 |
| 07包 | 肺动脉扩张球囊导管 | 1、用于血管及瓣膜成形术，\*适合小孩及儿童的肺动脉扩张；2、球囊材质使用聚酰胺或其他符合要求的材材，导管管身材质由聚四氟乙烯或其他材料制成，导管座材质由聚丙烯或其他材料制成；3、导管外径±0.1mm，导管总长：110cm±1cm。 |
| 08包 | 压力换能器 | 1、用于左右心导管检查时监测压力；2、配套的使用的冲洗装置设计符合人体工程学，清洗管路冲洗速率：=60ml/hr；\*3、压力传感器要求：灵敏度：5.0µV/V/mmHg±1%、零点平衡：0±40mmHg、输入阻抗：标定值350 Ohms、校准要求：100±3mmHg、温度代偿范围：15-40°C、工作压力范围：-30-300mmHg、\*除颤器耐受-AAMI标准：≥5分钟/400焦。 |

附件2：

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 配送企业  名称 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。