附件1：实验室常用耗材及小设备目录及工作需求

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 工作需求 | 是否需医疗器械 注册证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HB吸管 | 20UL | 筒 | 用于血红蛋白吸管 | 是 |
| HB吸管 | 40UL | 盒 |  |  |
| 滤芯吸嘴PCR用1 | 0.5-10ul | 盒 | 核酸检测用的滤芯吸嘴 | 否 |
| 滤芯吸嘴PCR用2 | 1-100ul | 盒 |  |  |
| 滤芯吸嘴PCR用3 | 1-200ul | 盒 |  |  |
| 滤芯吸嘴PCR用4 | 1-1000ul | 盒 |  |  |
| 滤芯吸咀 | 1ml（96支/盒） | 盒 |  |  |
| 吸咀 | 200ul | 支 | 其他实验室用的普通吸咀 | 否 |
| 吸咀 | 1000ul | 盒 |  |  |
| 吸咀 | 10ul | 盒 |  |  |
| 吸咀盒 | 200ul | 盒 |  |  |
| 吸咀盒 | 1ml | 盒 |  |  |
| 带盖尿杯 | 40ml | 支 | 实验用 | 否 |
| 接种环 | 1ul | 支 | 细菌接种用 |  |
| EP管PCR专用1.5ml | 1.5ml | 个 | 核酸检测用的离心管 | 否 |
| 离心管 | 1.5ml | 个 | 离心管 | 否 |
| 离心管 | 0.5ml | 个 |  |  |
| 离心管 | 0.2ml | 个 |  |  |
| 离心管 | 20ml | 个 |  |  |
| 离心管 | 15ml | 个 |  |  |
| 冷冻离心管 | 2ml | 个 |  |  |
| 塑料平皿 | 9cm | 盒 | 常见实验用品 | 否 |
| 塑料吸管 | 1ml | 盒 |  |  |
| 塑料吸管 | 3ml | 盒 |  |  |
| 玻璃试管 | 15*100 | 盒 |  |  |
| V型版 | 96孔 | 盒 |  |  |
| U型版 | 96孔 | 块 |  |  |
| 带柄采血针 | 1000支/袋 | 支 |  |  |
| 滴管 | 3ml | 个 |  |  |
| 烧杯 | 1000ml | 盒 | 量具或容器 | 否 |
| 量杯 | 50ml | 盒 |  |  |
| 量筒 | 100ml | 盒 |  |  |
| 量筒 | 50ml | 盒 |  |  |
| 量筒 | 500ml | 盒 |  |  |
| 可调加样瓶（白色） | 5ml | 盒 |  |  |
| 可调加样瓶（棕色） | 500ml | 盒 |  |  |
| 可调加样瓶（棕色） | 1000ml | 盒 |  |  |
| 洗耳球 | 中号 | 盒 | 实验用产品 | 否 |
| 酒精灯 | 中号 | 盒 |  |  |
| 研钵 |  | 盒 |  |  |
| 洗瓶 | 500ml | 盒 |  |  |
| 棕色滴瓶 | 125ml | 盒 |  |  |
| 粗滤纸 |  | 盒 |  |  |
| 香柏油 | 25ml | 张 |  |  |
| 葡萄糖 | 20支/盒 | 盒 | 微生物室常用生化反应试剂 | 是 是 是 |
| 乳糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 麦芽糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 甘露醇 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 甘露糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 蔗糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 木糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 山梨醇 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 山梨糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 卫茅醇 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 鼠李糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 肌醇 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 侧金盏花醇 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 水杨素 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 尿素 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 七叶苷 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 胆汁七叶苷 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| β-半乳糖苷 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 丙二酸盐 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 枸椽酸盐 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 葡萄糖酸盐 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 苯丙氨酸 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 蕈糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 棉子糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 纤维二糖 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 蛋白胨水 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 磷酸盐葡萄糖胨水 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 赖氨酸 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 精氨酸脱羧酶 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 精氨酸双水解酶 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 硫化氢 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 硝酸盐(还原） | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 氧化发酵(OF)培养基 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 6.5%高盐肉汤 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 丙酮酸钠 | 20支/盒 | 盒 |  |  |
| 盐酸二甲基对苯二胺试纸 | 4瓶/盒 | 盒 |  |  |
| 试管刷 | 中号 | 瓶 | 实验用 | 否 |
| 巴氏滴管 | 20ul | 瓶 |  |  |
| 一次性使用培养板 | 96孔 | 个 |  |  |
| 巧克力琼脂 | 70mm | 个 | 微生物常用成品培养基 | 是 |
| 哥伦比亚血琼脂 | 70mm | 个 |  |  |
| 营养琼脂 | 90mm | 个 |  |  |
| MH琼脂 | 90mm | 个 |  |  |
| 念珠菌鉴别琼脂 | 70mm | 个 |  |  |
| 羊血M-H琼脂 | 90mm | 个 |  |  |
| HTM琼脂 | 90mm | 个 |  |  |
| SS琼脂 | 70mm | 个 |  |  |
| 伊红美蓝琼脂 | 70mm | 个 |  |  |
| 麦康凯琼脂 | 70mm | 个 |  |  |
| 中国蓝琼脂 | 70mm | 个 |  |  |
| TCBS琼脂 | 90mm | 个 |  |  |
| 嗜血杆菌巧克力琼脂 | 70mm嗜血型 | 个 |  |  |
| 淋球菌培养基 | 70mm | 个 |  |  |
| 载玻片 | 2mm | 盒 | 玻片与玻片盒 | 否 |
| 盖玻片 | 24*2.4 | 盒 |  |  |
| 玻片盒 | 100片 | 盒 |  |  |
| 磨砂载玻片 | 1-1.2mm | 盒 |  |  |
| 磨砂载玻片（标准级） | 1-1.2mm | 盒 |  |  |
| 温度计 | 200型 | 盒 | 实验常用小设备及器材 |  |
| 温度计 | 100℃ | 盒 |  |  |
| 电热恒温水浴箱 | DHW-600 | 台 |  |  |
| 漩涡混匀器 | XH-D型 | 盒 |  |  |
| 漩涡混匀器 | XH-C型 | 盒 |  |  |
| 振荡器 | KJ201-BD | 台 |  |  |
| 塑料试管架 | 50孔*15mm | 个 |  |  |
| 定时器 | 四通道 | 个 |  |  |
| 定时器 | 三通道 | 个 |  |  |
| 青霉素链霉素溶液双链 | 100ml | 瓶 | 产前细胞培养用品 | 否 |
| 植物血凝素 | 2ml*10 | 盒 |  |  |
| 细胞刮刀 | 1.8cm | 支 |  |  |
| 小牛血清 | 200ml | 盒 |  |  |
| 比色杯（筛检仪器） |  | 盒 | 必须能配套PE1235筛查仪使用 | 否 |
| 吸咀（筛检仪器） |  | 盒 |  |  |
| 十二联孔（筛检仪用） |  | 盒 |  |  |
| 吸咀 | 200ul | 盒 | 加样 | 否 |
| 吸咀 | 10ul | 盒 |  |  |

附件2：评审细则（综合评分标准）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价50% | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 |  |
| 2 | 技术指标及商务指标36% | 36 | 投标产品完全满足工作需求不扣分，不满足一项扣1分；未按照招标目录种类要求完整提供产品，少一项扣1分；是产品注册证的提供不扣分，未提供一项扣2分；以上扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩5% | 5 | 投标人是该产品2016年至今三甲医疗机构客户名单（须提供目录中产品至少20种以上产品，方计算为有效业绩），每提供1家得1分，最多5分。 | 提供中标通知书或送货发票或合同复印件。 |
| 4 | 售后服务及培训8% | 8 | - 根据投标人针对本项目提供的实施方案（服务方案、管理方案、培训方案）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得5 分，能够满足采购人实际需要的得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 - 根据投标人针对本项目提供的团队配置（管理团队、办公场所）、应急方案（如发生紧急事件或医院有临时采购项目等）等情况进行评审，完全满足并优于采购人实际需要的，得3分，部分满足的得1分，不满足的不得分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

21、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

22、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）