招 标 文 件

### 项目招标要求

一、项目技术规格及要求

- 1.项目概况

为通过医疗数据交换平台搭建，规范医院信息系统间的交互，运用先进的IT技术对全院的信息资源（人、财、物、医疗信息）进行全面的规划、设计和整合，实现“整合医疗资源、优化资源配置、提高医院管理水平、提升医疗水平和质量”的目标，最终实现医院从诊断、治疗、护理、康复、保健、科研教学等各方面都展现出全新面貌，打造国际先进、国内领先的全数字化综合性智慧医院。

项目建设目标有：

1、建立心电、体温数据自动采集，面向监测系统基于传感技术与蓝牙技术，实现患者体温动态监测和自动采集。病人随身佩戴内置温度、心电传感器的电子标签，就能够完成病人体温、心电的测量，数据通过物联网技术传输至医院各信息系统。

2、建立输液监控的自动系统，输液终端逐次扫描个床的输液监视器，通过各个传感器感知各床是否在输液。当护士把输液瓶挂上输液监视器挂钩时就立刻被感知到是否正在输液业务信息安全保障水平，构建安全的医院医疗业务环境，保证电子病历数据的真实性、完整性、有效性。

3、建立病区数智能看板系统，实现患者数据实时更新，让医护人员对病区情况一目了然。系统兼容医院医疗业务系统以及物联网数据，实现院内数据共享。并且支持多模式的交互引擎，比如人脸识别、智能语音交互、人性化的操作界面，使其完美贴合医护工作习惯。

4、建设导航系统，实现患者基于流程的全流程过程智能导航

。

- 1.1.实施地点

医院

- 1.2项目实施内容

智慧病房项目主要内容为：心电贴、体温贴、输液监控、数智看板、院内导航。具体包括：系统设计、安装调试、系统集成、部署实施、运行维护、项目验收以及技术培训，主要货物不少于一年7*24小时原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。

- 2.项目需求清单

| 序号 | 大类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输设备 | 物联网微基站 | 3 |
| 2 |  | 物联网MC | 1 |
| 3 |  | POE网关 | 1 |
| 4 | 体温采集 | 体温贴 | 6 |
| 5 |  | 体温贴背胶 | 18 |
| 6 |  | 体温采集系统 | 1 |
| 7 | 心电采集 | 心电贴 | 6 |
| 8 |  | 心电贴背胶 | 18 |
| 9 |  | 心电采集系统 | 1 |
| 10 | 输液监控 | 输液监控终端 | 6 |
| 11 |  | 输液监控管理盒 | 1 |
| 12 |  | 输液监控软件 | 1 |
| 13 |  | 监视器 | 1 |
| 14 | 数智看板 | AI数智看板系统 | 1 |
| 15 |  | 护士站会议平板 | 1 |
| 16 | 院内导航 | 院内导航 | 1 |
| 17 | 实施费 | 实施费 | 1 |

- 3.技术部分要求

- 3.1软件功能要求

- 3.1.1体温心电采集系统要求

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 患者信息自动获取：通过HIS接口自动获取患者信息 |
| 2 | 实时监测功能，每分钟采集，根据颜色区分正常/异常指标 |
| 3 | 预警功能：根据体温、心电数值高低，进行高低温预警提示 |
| 4 | 异常情况提示：智能硬件未佩戴，长时间不佩戴提示 |
| 5 | 设备管理功能：查看物联网设备状态，启用/停用 |
| 6 | 历史记录功能，测量后形成24小时曲线，查看历史记录 |
| 7 | 体征点导出功能，根据护理需求，导出不同时间点的数值 |
| 8 | 可根据账号科室进行权限管理，区分显示 |
| 9 | 可自定义设置体温、心电范围高低温预警指标 |
| 10 | 可根据医院需求，提供其多媒体设备的显示以及系统对接、数据互传 |
| 11 | 支持一键换床，监测记录不中断 |
| 12 | 支持分屏显示，根据房间、床位设置指定区域显示 |

    - 输液监控要求

| 序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统模块 | 显示功能 | 系统软件应能显示床位号、封装（规格）、液体总量、剩余量、液体流速、剩余时间、实时累计输液量、冲洗状态、病人离开状态、床边机信号强度、电池电量、液体剩余量终末排序等。同屏同时最多可监测病人床位数量≥70床； |
| 2 |  | 提醒功能 | 软件提供流速过快、过慢、滴停、输液结束、病人离开状态、冲洗状态、电池电量过低、病人呼叫等输液情况，以声、光、图文显示，并语音播报提醒功能。 |
| 3 |  | ⭐设置功能 | 软件应能设置床边机（输液监控器）提醒上、下限，提醒余量；可任意设定定量输液功能。可任意更改床边机（输液监控器）床号，以便护理人员灵活调配机器，提高使用率；中央站可通过无线方式随时刷新各床边机的规格数据库。 |
| 4 |  | 夜间模式 | 具备白天、夜间播报模式； |
| 5 |  | 统计功能 | 可回顾各病人的实际输液量及输液起始、结束时间及所有提醒记录。方便医护人员统计管理病人出入量。 |
| 6 |  | 报表功能 | 可统计病区输液、呼叫情况，生成图表，便于管理人员实时查看并进行工作流程的管理。 |
| 7 |  | 推送功能 | 提供报警信息推送到二级护理站及PDA |
| 8 |  | ⭐连接呼叫 | 软件可连接医院原有的呼叫系统，以达到呼叫报警一体化。与呼叫系统双向通讯，双向操控功能 |
| 9 |  | ⭐连接微泵 | 可连接微泵，在中央站进行监控显示，同步报警信息 |
| 10 |  | 重量监测功能 | 能准确识别机器上所挂的重量，并通过计算得到已输液重量，剩余液体重量，误差为±1g标准负重范围 0 - 5000g; |
| 11 |  | ⭐自动校准、自动识别输液容器的功能 | 开机自动校准功能、容量自动检测，自动识别50mL～3000ml的输液袋/瓶功能；多袋/瓶自动检测功能。并通过物联网把在中央站屏幕相应的床位上显示出来。 |
| 12 |  | 输液速度过快报警 | 可设置过快报警的阈值，输液速度超过设定阈值时，界面对应的床位发出图文提示和语音报警，误差允许范围为±1ml/min; |
| 13 |  | 输液速度过慢报警 | 可设置过慢报警的阈值， 输液速度超过阈值设定时，相关界面对应的床位发出图文提示和语音报警，误差允许范围为±1ml/min; |
| 14 |  | 输液即将完成提示 | 可设置药量少报警的阈值范围，输液余量超过阈值时，相关界面对应的床位发出图文提示和语音报警，误差允许范围为±1ml |
| 15 |  | 输液完毕报警 | 可设置完成报警的阈值范围，当输液余量低于过阈值时，相关界面对应的床位发出图文提示和语音报警，误差允许范围为±1ml; |
| 16 |  | 电池低电量报警 | 终端电压过低时，软件相应床位提示发出电量不足提示。 |
| 17 | 其他 | ⭐一个或以上按键，多种功能模式 | 操作简便，电容式感应开机、多功能辅助键、防静电（喷塑）输液挂钩，挂钩兼关机键，具有多种工作模式（模式包括：正常输液模式、中途换药模式、手术室带药模式、冲洗模式、遮光模式等）协调工作确保智能输液监控器准确。 |
| 18 |  | ⭐显示屏大小 | 3.5英寸,背光液晶显示,背光可调（或光感控制）；含多功能物理按键，支持手动纠错。 |
| 19 |  | ⭐单机报警功能 | 内置蜂鸣器，支持单机报警。 |
| 20 |  | ⭐分布式处理 | 所有报警运算在床边机（输液监控器）完成，不依赖中央站。若中央站停机（或重启）不影响系统数据运算。与中央站实行数据双向通讯。 |
| 21 |  | 专利 | 国家知识产权局发布的一种输液监控装置实用新型专利 国家知识产权局发布的基于医嘱系统用于判断规格的输液监控系统 国家知识产权局发布的基于独立按键设计带切换规格功能的输液监控系统 |
| 22 |  | ⭐供电方式 | 12000mAh锂电池，支持备用电池更换。 |
| 23 |  | 电池续航 | 锂电池应提供不少于90天的设备使用续航电量。 |
| 24 |  | 数据传输距离 | 监控系统数据传输的空旷距离不小于200米 |
| 25 |  | 组网模式 | 采用自主研发的输液监控系统专用协议,具有良好的通讯效率。具备自主优化和修复功能。 |
| 26 |  | 分类 | 二类医疗设备 |

    - 数智白板系统要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床信息展示 | 数据同步 | 支持基于HIS、护理管理等院内基础信息系统，进行接口开发； |
| 2 |  | 病区概况总览 | 支持展示当前该病区情况总览，如患者分布情况、护理等级分布情况、高危护理分布情况； |
| 3 |  | 护理总览 | 支持展示临床重点关注的护理内容，如基础护理内容、专科护理内容； |
| 4 |  | 患者提醒 | 支持展示病区患者注意事项提醒功能； |
| 5 |  | 常用联系方式 | 支持创建并展示病区常用联系方式； |
| 6 |  |  | 联系方式支持手写输入，保存后直接展示，且数据支持入库； |
| 7 |  | 手术安排 | 支持展示病区手术安排内容； |
| 8 |  |  | 手术时间支持查看今天与明日内容； |
| 9 |  | 护理备忘录 | 支持创建并展示病区护理备忘内容； |
| 10 |  |  | 支持多备忘同时展示； |
| 11 |  | 事件/消息提醒 | 支持对病区患者呼叫等事件集成接入展示并提醒医护人员； |
| 12 |  |  | 支持显示由护理部下达的培训、通知等重要内容，避免了护理部一一电话告知，同时确保了通知信息通知到科室所有护士； |
| 13 |  |  | 支持显示护理过程中，病人紧急呼叫、床旁呼叫、体征异常、特殊病人非授权外出等提醒； |
| 14 |  |  | 支持集成展示各类物联网消息； |
| 15 | 护理信息管理 | 护理信息管理 | 支持对病区护理工作根据护理内容进行分类分组展示； |
| 16 |  |  | 支持同步展示护理组负责人及成员； |
| 17 |  |  | 支持病区自定义护理内容； |
| 18 | 患者管理 | 信息同步 | 支持根据床位同步患者在院信息，如患者基础信息、入院信息、医嘱信息、医保信息等； |
| 19 |  | 护理进度 | 支持展示患者护理进度； |
| 20 |  | 医嘱查看 | 支持查看患者当日与长期医嘱； |
| 21 |  | 护理记录 | 支持查看患者护理记录 |
| 22 |  | 检查报告 | 支持查看患者检验检查报告 |
| 23 |  | 生命体征数据 | 支持查看并追踪患者生命体征数据 |
| 24 | 排班管理 | 排班管理 | 显示每个病区的护理人员排班信息； 支持根据上周、本周、下周查看前后的排班记录； |
| 25 | 交班管理 | 交班汇总 | 支持交班时，汇总病区患者情况，如当前病区患者总数、特级护理总数、高危护理数量等数据； |
| 26 |  | 交班详情 | 支持交班时查看患者护理记录； 支持在对单个患者进行详细交班时，查看该患者近日来的详细护理文书内容和体征数据情况； |
| 27 | 患者宣教 | 患者宣教 | 支持通过看板查看宣教视频，供病区患者学习有关宣教内容； |
| 28 | 业务培训 | 业务培训 | 支持通过看板查看培训视频方便护士利用碎片时间的学习； 同时支持科室将视频共享给护士学习； |
| 29 | 电子白板输入功能 | 电输入功能 | 保留实物白板的功能，方便科室做培训和小型讨论或会议使用，并可将信息保存下来； |
| 30 |  |  | 可对笔触的样式笔触颜色自定义选择； |
| 31 |  |  | 支持看板界面直接通过白板写入数据入库功能，如新增护理备忘、新增联系人； |
| 32 | 综合管理后台 | 综合管理后台 | 支持对各个科室的看板账号进行管理 |
| 33 |  |  | 支持对各个科室使用的看板智能设备进行管理 |
| 34 |  |  | 支持自定义配置各个科室的页面模块； |
| 35 |  |  | 支持对后台管理的系统用户进行管理； |
| 36 |  |  | 支持通过后台管理各个科室看板联系人方式管理； |
| 37 |  |  | 支持通过看板对各个科室； |
| 38 | 物联网应用集成 | 患者定位 | 支持集成接入患者定位系统，通过看板实现对患者位置状态的监管； |
| 39 |  | 医护对讲 | 支持床头屏、医护通设备接入，通过保证消息通过多途径推送与提醒； |
| 40 |  | 体温监测 | 支持集成接入体温监测系统，通过看板实现对患者体温数据的追踪监测； |
| 41 |  | 智能床监测 | 支持集成接入智能床监测系统，通过看板实现对患者生命体征状态、在离床状态进行监管； |
| 42 |  | 输液监测 | 支持集成接入输液监测系统，通过看板实现对患者输液状态进行监管； |

    - 院内导航要求

| 一、地图 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 全院区多楼栋统一展示，室内外地图融合，室内向量地图采用标准的WGS-84规范 |
| 2 | ★采用3D向量地图，地图可随前进方向自动旋转，地图旋转时，字体不跟着旋转，保持字体正向显示，地图放大、缩小时不失真; |
| 3 | 地图上的POI兴趣点可点选导航 |
| 4 | ★能提供APP工具直接对向量地图进行渲染美化 |
| 5 | ★院内外地图一体化展示，将医院地图融入到如高德地图等室外地图当中统一展示。 |
| 二、POI(兴趣点) |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 提供专业的POI校准APP进行科室信息校对，并且用户自己可以通过APP工具对POI信息进行增删或修改； |
| 2 | POI的分类：基于楼栋，基于楼层，基于科室名称，不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助缴费机、自助报告打印机、自助取号机、自助售货机、卫生间、哺乳间、茶水间、充电站、ATM机、寄存柜、电梯、手扶梯）等； |
| 3 | POI的查询：直接从分类表中选择，手工输入，语音输入等； |
| 4 | POI的信息：包括名称，经度，纬度，楼层，属性等； |
| 5 | 提供POI分类表及查询的小程序； |
| 6 | 确认初始定位后，POI兴趣点可以按照由近至远自动进行排序； |
| 7 | 地图上POI的名称、经度、纬度、楼层、属性等数据能以Excel表的方式导出，用于管理者决策分析。 |
| 三、定位技术 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 在定位区域内在原地2～3秒内完成准确的初始定位和初始方向； |
| 2 | ★APP模式下支持离线定位，不依赖网络，用户在实际导航过程中，手机无须任何形式的网络连接（3G/4G/WiFi等），不产生任何流量，在蓝牙BLE 架构下,要求平均达到 1～3 米的定位精度； |
| 3 | ★室内外定位无缝融合，室外定位采用GPS，室内定位采用融合定位技术（BT 4.0 LE/手机惯性传感器/地磁感应/压力计）。 |
| 4 | ★医院中空大厅部署Beacon PAD智能天线阵列（产品尺寸：≤322*232*30mm)，天线增益9dBi；采用方向角定位技术、类神经网络的深度学习演算法及高增益多波束信号覆盖, 确保医院挑高大厅内信号的无死角全覆盖,定位光标稳定不漂移; |
| 四、室内导航 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持跨楼层和跨楼栋实时导航，全程语音播报。 |
| 2 | 支持模拟导航，如果不在医院也可以搜索相应路线，并进行模拟导航。 |
| 3 | 导航时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导航； |
| 4 | ★支持通过微信发送当前院内实时位置或某个POI位置，对方通过收到的位置信息可直接导航到位置发送点； |
| 5 | 支持室内位置实时共享，多用户之间可共享院内实时位置，移动轨迹实时展现，也一键导航亲友身边。 |
| 6 | 支持电梯模式、楼梯模式和手扶梯模式三种路径规划方式，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式，且导航中可随时切换模式。 |
| 7 | ★支持720度VR全景导航，无论是模拟导航还是实时导航均可展示关键节点位置的全景图像，并且全景图像以动画的方式展示，方便用户判断当前所在位置，以及辨别方向； |
| 8 | ★支持手机AR实景导航； |
| 9 | 支持来院导航功能，用户不在院区范围内时，提示用户可使用来院导航功能，并自动调用百度、高德或腾讯地图完成室外导航。 |
| 10 | 支持紧急逃生通道功能，启用后在医院地图内醒目显示医院紧急通道位置，并规划最近的逃生线路； |
| 11 | ★支持导航路线分时段控制，比如门诊楼和医技楼夜间关闭，系统能自动提示当前时间此通道关闭，并自动为用户规划新的导航路线进行实时导航； |
| 12 | ★支持周边交通功能，可提供医院周边的交通线路给用户查询，比如公交车线路、地铁线路和停车场等，让用户便捷地选择最佳出行方式。。 |
| 13 | ★在院内外地图一体化展示的基础上进行院内外路径统一规划预览并导航，可预览患者从院外到达医院大门的院外路径以及从医院大门到院内某楼栋内具体某地点的路径。 |
| 六、医院停车服务系统对接 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持与医院地下停车服务系统对接，实现停车场的空车位监测引导和反向寻车导航两大功能。 |
| 七、业务系统对接 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持与全预约系统对接，为患者推荐全就诊流程列表（例如同时需要进行抽血、B超、心电图等），并进行智能路线推荐； |
| 2 | 支持与HIS系统对接，与医院线下的场景结合，对如自动挂号机、收费窗口、报告打印机等环节打印出来的单据提供目的地二维码，患者手机即扫即导航； |
| 3 | 系统支持与导医机器人、导航大屏机有机结合，患者可以查询院内地址，并获取目的地二维码，使用手机即扫即导航； |
| 4 | ★支持与医院HIS系统对接，根据患者的就诊环节及流程，向患者推送下一步的就诊提示信息（例如内科诊室、抽血处、影像科、药房等），无需患者主动输入；基于推送的就诊提示信息，患者点击后进入地图，并提供导航功能； |
| 5 | ★支持线上报到功能，自动定位患者院内位置，患者挂号后进入科室范围内即可完成线上报到，未到达科室范围则无法完成报到。 |

- 3.2主要硬件需求

### 3.2.1体温贴

| 指标参数 | 1) 数据传输方式：蓝牙4.0 2) ⭐尺寸：61（±1mm）×41（±1mm）×5.5（±0.5mm） 3) 采集频次：可达每分钟一次 4) ⭐精准度：± 0.1°C （37°C-39°C）; ±0.2°C （35°C-37°C & 39°C-42°C）； 单个体温贴在水槽内温度稳定时间小于3min 5) 续航时间：充满电至少使用21天 6) 防水等级：IP25 7) 温度范围：10—40℃ 8) 湿度范围：15—85% 9) 压力范围：70—106kpa 10) ⭐产品获得CFDA、FDA认证、CE认证及TGA认证 |
| --- | --- |

- 3,2,2体温贴背胶

| 指标参数 | 1）PET外轮廓：67.66(±0.2mm) × 40.79(±0.2mm) 2）⭐胶贴宽度：19.99mm(±0.2mm)，孔径：6.5mm(±0.2mm) 3）⭐背胶贴在人体上粘贴的时间至少满足8小时，典型的粘贴（佩戴）时间是24小时 4) ⭐背胶贴获得CFDA认证 |
| --- | --- |

- 3,2,3心电贴

| 招标参数 | 电池续航时间：满电后可使用72/115小时 电池充电时间：<3小时 记录仪本地储存：24/96小时 无线传输技术：BLE 4.1/4. 2 数据更新频率：以每秒计 产品货架周期和使用寿命：2年/2年 记录仪防护等级：IP25 (可佩戴淋浴、游泳） 适配设备：Android4.4及以上 iPhone 6及以上；iOS 9.0及以上 心电：采样率128Hz 满足IEC60601-2-47 ( 2012 )；满足YY0885 ( 2013 ) 心率范围：40-300次/分钟（BPM ) 心率精度：误差<±5% ,静态实测为0.3% 呼吸率范围：5-30次/分钟（BrPM ) 呼吸率精度：<±3Br PM 三轴加速度传感器： 加速度范围：±2g/±4g/±8g/±16g 采样率：5-1000HZ可调 |
| --- | --- |

- 3,2,4体温贴背胶

| 体温贴配件-背胶 | 1）PET外轮廓约等于：67.66(±0.2mm) × 40.79(±0.2mm) 2）胶贴宽度约等于：19.99mm(±0.2mm)，孔径：6.5mm(±0.2mm) 3）背胶贴在人体上粘贴的时间至少满足8小时，典型的粘贴（佩戴）时间是24小时 4) 背胶贴获得CFDA认证 |
| --- | --- |

- 3,2,5智能输液终端

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 指标参数 | ⭐尺寸(长*宽*高)：18×11×5.5cm 负重：10kg 精度范围：0-5kg 充电频率：3个月以上 ⭐供电方式：可拆卸锂电池供电（设备无间断工作）或电网供电， 可监控50ml,100ml,250ml,500ml和1000ml，3000ml等各类输液袋/瓶 环境温度：10℃～40℃； 相对湿度：30～75%； ⭐产品属于“6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具”，管理类别Ⅱ类 空闲1分钟后自动休眠 |

- 3.2.6输液监控管理盒

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 指标参数 | Linux系统。 内置输液提醒软件模块、输液状态显示模块、床位电子一览表基础软件模块、病人护理状态提醒软件、内置物联网RFID（433M）软件模块、物联网协同网关系统。 ⭐支持双向RFID（433M）通信 抗干扰能力强，空旷传输距离≥200米 发射功率+20dbm 传输距离远 (0 – 200m) 低功耗，多级休眠 5W 可解调低于20 dB的噪声 发射功率多级可调（6级） ⭐接入终端100个 |

- 3.2.7护士站会议平板一体机

1.尺寸 55 英寸

2.画面比例 16:9

3.最大显示尺寸 1209.6 (H)x680.4 (V)mm

4.分辨率 3840(H)×2160(V)

5.像素间距 0.105×0.315 mm

6.识别原理 红外识别

7.触摸点数 20 点触摸

8.支持系统 Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome

9.触摸精度 ±1mm

10.书写屏表面硬度 7H

11.寿命 ≥30000 小时

- 3.2.8蓝牙信标

| 序号 | 功能或技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议； |
| 2 | ★内置2400mAh的高容量锂亚电池；电池续航时间≥8年; |
| 3 | ★产品重量≤40g(含电池)； |
| 4 | 支持通过手机APP管理工具对蓝牙定位信标位置进行集中管理，也能显示Beacon的剩余电量； |
| 5 | ★产品美观大方，厚度≤21mm，直径≤50mm； |
| 6 | 在医院中空大厅采用Beacon PAD智慧天线阵列； |
| 7 | 蓝牙信标数量要满足医院良好的导航使用体验。 |

- 3.3性能需求

1.系统的运行不应对当前运行的业务系统产生影响；

2.在进行实时本地查询服务时，系统响应时间应≤5S；

3.非实时服务在夜间业务低谷期进行，应能保障一次批量处理在当期完成；

4.在操作方式、运行环境、软件接口或开发计划等发生变化时,系统应具有适应能力；

5.操作界面简单明了,易于操作,对格式和数据类型限制的数据,进行验证；

6.保证只有合法用户才能登录使用系统,对每个用户都有权限设置；

7.系统需要提供记录日志功能,用于记录用户的操作及故障信息。

- 3.4售后服务和技术支持要求

提供完善的售后服务和技术支持方案，包括但不限于以下内容：

（1）按照投标技术方案，提供应用安全支撑体系在医院信息系统中的集成技术支持服务；

（2）所投标产品质保期不低于一年，并说明质保期后的售后服务内容和收费标准；

（3）在系统建设、使用、运维等过程中遇到问题时，都能够得到投标公司相应的技术支持与帮助；

（4）提供7x24级别的技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求；

（5）提供全面、灵活的服务支持方式和手段，包括不限于网站服务、热线支持、邮件支持、现场支持等；

（6）根据医院的业务特点和用户认知程度不同，提出系统而有效的培训方案。

- 附表3：评分标准

| 类别 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 报价分 | 30 | 投标人报价得分＝（有效最低投标报价／该投标人报价）×30 |
| 商务部分 | 科研实力 | 7 | 所投产品的硬件原厂家需参与过相关国家生命体征采集标准化标准制定（提供相关证明及网站截图、链接），可提供者得7分 |
|  | 售后服务及体系 | 8 | 根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价： 第一档，售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得6.5-8分； 第二档，售后服务保障体系及多措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得3.5-6分； 第三档，售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得0-3分。 |
|  | 培训 | 6 | 按照项目培训安排的优劣进行比较评价： 第一档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，得5-6分； 第二档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，但有不足之处，得3-4分； 第三档，无培训计划或培训内容方面安排有缺陷，得0-2分 |
|  | 商务标响应情况 | 3 | 不能实质性满足采购文件重要商务条款要求的为无效投标。在满足招标文件重要商务条款的基础上，对投标人商务条款响应程度进行综合比较评价： 第一档，响应全面，描述完备、细致，完全满足且部分优于采购需求，得2.5-3分； 第二档，响应较全面、细致，满足采购需求，得1.5-2分； 第三档，基本响应采购需求，但有缺陷或部分一般指标不满足需求，得0-1分。 |
| 技术部分 | 技术标响应情况 | 24 | 不能实质性满足招标文件重要技术指标、参数要求的为无效投标。满足招标文件重要技术指标、参数要求的得15分，以此为基础，投标人重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加1分，投标人一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加0.5分，两项加分至标准分时为止。投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。 |
|  | 产品综合评价 | 8 | 根据所投产品选型、配置、技术参数、性能等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分： 第一档，产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得6.5-8分； 第二档，产品选型合理，配置较好，技术参数满足采购需求， 得3.5-6分； 第三档，产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得0-3分。 |
|  | 软著 | 10 | 投标人需提供此次招标内容中无线体温采集系统、无线心电采集系统、输液监控系统、数智看板系统、院内导航系统等软件著作权，每提供一个证书的得2分。 |
|  | 本地化服务 | 4 | 针对本项目具有本地化服务能力的，本地具有售后服务机构或供应商承诺中标公示后在规定时间内能设立本地售后服务机构，确保项目的售后服务 |
|  | 合计 | 100 | 分档打分的，同档次打分最小分值差为0.5分 |