附件1：采购项目配置需求

1.产品名称：口腔材料（正畸、牙体修复）

2.数量：详见附件二;

3.用途：口腔治疗使用;

4.技术参数要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** |
| 1 | 定制式保持器 | 用途：用于口腔错颌畸形矫治效果的保持。▲1.1 资质要求：应具备**医疗器械注册证**，投标产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台**挂网产品**，提供挂网流水号；1.2 结构及组成要求：活动保持器：应由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；固定保持器：应由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钴铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；膜片式保持器：应由牙科膜片组成；1.3 材质要求：符合国标要求，供应商应提供相关检测报告作为依据；1.4 包装要求：非灭菌包装。 |
| 2 | 定制式矫治器 | 用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。▲1.1 资质要求：应具备医疗器械注册证，投标产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，提供挂网流水号；1.2 结构及组成要求：固定矫治器：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钴铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；膜片式矫治器：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；活动矫治器：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；1.3 材质要求：符合国标要求，供应商应提供相关检测报告作为依据；1.4 包装要求：非灭菌包装。 |
| 3 | 定制式固定义齿 | 用途：产品适用于牙列缺损或牙列缺失的固定修复▲1.1 资质要求：应具备**医疗器械注册证**，投标产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台**挂网产品**，提供挂网流水号；1.2 结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；1.3 材质要求：符合国标要求，供应商应提供相关检测报告作为依据；1.4 包装要求：非灭菌包装。 |
| 4 | 定制式活动义齿 | 用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。▲1.1资质要求：应具备**医疗器械注册证**，投标产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台**挂网产品**，提供挂网流水号1.2 结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；1.3 材质要求：符合国标要求，供应商应提供相关检测报告作为依据；1.4 包装要求：非灭菌包装。 |

5.商务要求：

▲5.1 投标供应商应具备以上四项材料的供货资质，资质不全或缺少报价则视为不响应；

**▲5.2若产品有多种规格型号且价格不同，供应商应将所有挂网型号分项报价，价格评分细则详见附件2；**

备注:

1.以上打▲号的条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2.以上打\*号的参数为重要参数，须提佐证材料或实物样品。

**附件2：评审办法（综合评分明细表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标报价40% | 40 | **1.价格分：**投标材料满足招标文件要求且以**投标总价**最低的为**评标基准价**，其价格分为40分。其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(**评标基准价**／投标报价)×40**2.投标总价**投标总价=各项材料投标单价\*我院2020年采购数量之和 | 1.价格评分细分材料表详见”评分细则附表1”；2.若比价产品有细分规格且报价不同，则按照同品类平均价计算单价； |
| 2 | 技术指标29% | 29 | 投标人提供的试剂耗材的技术参数完全符合招标文件要求，没有负偏离得19分；非“\*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣3分，“\*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣5分；扣完为止。 |  “\*”条款技术参数投标人须提供技术支撑材料：1、国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2、技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的印章，或加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构印章，或投标产品生产厂商直接授权的代理商的印章；3、如果没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 4 | 业绩10% | 10 | 投标人需提供该产品2018年以来省内三甲和三乙医疗机构客户名单，每提供1家三甲医院得2分最多10分。 | 需提供中标通知书或送货发票或合同复印件作为得分依据. |
| 5 | 售后服务及培训20% | 10 | 根据投标人在投标文件中提供的售后服务承诺、应急方案、产品使用培训等进行综合分析比较评分，响应完整的得10分，每有一项存在缺陷或者漏洞的，且不利于采购实施的扣5分，未提供不得分。 |  |
| 10 | 1.提供的可使用材料生产厂家在成都设有办事处、分公司或常驻机构（提供相关证明材料）得5分；未提供，不得分。2.提供定制产品制作送货周期承诺书，满足1周内完成材料定制并送货上门的得10分，2周内完成的得5分，未提供不得分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

**评分细则附表1：比价产品明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 要求 | 预估年度采购数量 |
| 1 | 国产氧化锆冠 | CAD/CAM制作工艺，国产爱尔创或同等瓷块 | 90 |
| 2 | 国产氧化锆冠 | CAD/CAM制作工艺，国产爱迪特或同等瓷块 | 30 |
| 3 | 进口氧化锆冠 | CAD/CAM制作工艺，进口德国瓷块 | 10 |
| 4 | 进口氧化锆冠 | CAD/CAM制作工艺，美国lava瓷块 | 3 |
| 5 | 铸瓷贴面 |  | 10 |
| 6 | 铸瓷嵌体 |  | 20 |
| 7 | 钴铬合金烤瓷冠 | 3D打印 | 15 |
| 8 | 钴铬金属全冠 | 3D打印 | 10 |
| 9 | 钴铬合金桩核 |  | 10 |
| 10 | 颌垫舌簧式矫治器 |  | 40 |
| 11 | 丝圈式间隙维持器 | 整体铸造 | 30 |
| 12 | 舌弓式间隙维持器 | 整体铸造 | 3 |
| 13 | 螺旋扩弓器 |  | 10 |
| 14 | 钴铬合金支架 | 小件及大件 | 20 |
| 15 | 纯钛支架 | 小件及大件 | 5 |
| 16 | 局部塑料义齿基托 |  | 20 |
| 17 | 隐形义齿 |  | 15 |
| 18 | 树脂牙 |  | 100 |
| 19 | 塑钢牙 |  | 50 |
| 20 | 漂白牙托 |  | 5 |
| 21 | 哈利式保持器 |  | 10 |

**附件3：采购文件书装订顺序**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：**

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

**附件4-4：法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）