附件1：采购项目配置需求

1.项目名称：消毒供应中心辅助消毒类、灭菌指示卡等耗材

2.数量：详见产品年度预计用量

3.技术参数要求：

**01包：消毒供应中心辅助消毒类**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品****名称** | **年度预计****用量(个)** | **技术参数** |
| 1 | 等离子包装袋 | 100 | 1.使用范围：适应于过氧化氢等离子体灭菌的医疗器械包装。 \*2.产品由透明的PET/PE复合膜与特卫强材料烫合，包装上需有灭菌指示标签，可通过灭菌指示标签颜色变化来辨别物品是否经过过氧化氢等离子体灭菌处理。 3.灭菌有效期≥1年。 |
| 2 | 灭菌指示包装袋 | 60 | 1.使用范围：适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 \*2.产品由透明的PET/PE复合膜与特卫强材料烫合，包装上需有灭菌指示标识，可通过灭菌指示标识来辨别物品是否灭菌。 3.规格：平袋≥55-45mm\*150-550mm;平卷袋≥55-500mm\*80-200mm;立体袋≥75-400mm\*25-75mm\*150-500mm；立体卷袋≥75-400mm\*25-75mm\*100mm。 4.灭菌有效期≥6个月。 |
| 3 | 灭菌专用无纺布 | 48000 | 1.使用范围：用于医疗器械灭菌前的包装对灭菌后器械能保持一段时间内无菌。 \*2.产品由防粘层和熔喷层复合而成的环保医用包装产品，适用于Steam、E-O、Plasma等高低温灭菌方式。 3.规格≥30\*30cm-120\*120cm。 |
| 4 | 医用吸水纸 | 60000 | 1.使用范围：用于压力蒸汽灭菌时，垫放于器械与篮筐之间，避免出现湿包。 \*2.吸水纸由原生材料制造，无可迁移性荧光剂、产品吸水性≥400% ；符合GB/T16886对人体无刺激。(需提供第第三方检测报告) 3.规格≥15\*25cm-30\*34cm。 |
| 5 | 医用封包胶带 | 360 | 1.使用范围：用于医院消毒供应中心，手术器械包封包时使用。 \*2.胶带由邹纸为基材，具有伸缩性，以压敏胶黏剂为核心胶材辅以表面活性剂；能使用任何记号笔书写。 3.宽度≥2cm。 |

**02包：消毒供应中心灭菌指示卡**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品****名称** | **年度预计****用量(个)** | **技术参数** |
| 1 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 600 | 1.符合WS310-2016对灭菌参数要求，灭菌监测参数为132℃，4min； \*2.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽四类化学指示物的要求；3.产品为双面覆膜产品，有效期≥24个月。 |
| 2 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 50 | 1.符合WS310-2016对灭菌参数要求，灭菌监测参数为121℃，20min； \*2.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽四类化学指示物的要求； 3.产品有效期≥24个月。 |
| 3 | B-D预警测试包 | 1300 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽二类化学指示物的要求；2.产品含有B-D标准测试图、B-D预警测试图；3.产品有效期≥12个月。 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示卡 | 200 | 1.符合GB18282.1-2015标准的一类指示物；2.产品具有粘贴设计功能、覆膜设计；\*3.具有与生物指示物对比测试（提供第三方检测报告）；4.产品避光包装、有效期≥12个月。 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 26000 | 1.产品检验标准符合《消毒技术规范》对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求\*2.标签面材为PVC材质，标签包含打印标识，可以打印或手写，免费配套标签打印软件； 3.产品有效期≥24个月。  |
| 6 | 过氧化氢低温等离子灭菌器等离子卡匣 | 200 | 1.产品过氧化氢浓度≥57%-60%；2.产品pH值≥1.0-2.0；3.配合设备灭菌检测，通过《消毒技术规范》（2002年版）和GB27955-2011《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求》第5.1.2中灭菌合格的规定；4.产品有效期≥12个月；\*5.具有CMA认证权威检测机构检测报告，包括但不限于浓度、ph值，稳定性，灭菌效果等检测；6.在卫生部门进行备案，具有产品卫生安全评价报告。 |
| 7 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 2900 | 1.用于产品批量监测放行，符合GB18282.1-2015对压力蒸汽五类化学指示物的要求；2.包内含有可粘贴的爬行卡；3.有效期≥24个月 |
| 8 | 电解质 | 70 | 1.NaCl含量≥99.8%，0.2%微量元素≥0.2%。1000g/包， |

4.商务要求：

▲4.1 投标供应商应具备以上各包所有类别材料的供货资质，资质不全或缺少报价则视为不响应；

**▲**4.2若产品有多种规格型号且价格不同，供应商应将所有型号分项报价，价格评分细则详见附件2；

▲4.3挂网要求：01包、02包若产品属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）的，必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，提供产品挂网商品代码、医保编码。

5.备注:

以上打▲号的条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

**附件2：评审办法（综合评分明细表）**

**01包：消毒供应中心辅助消毒类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标报价40% | 40 | **1.价格分：**投标材料满足招标文件要求且以**投标总价**最低的为**评标基准价**，其价格分为40分。其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(**评标基准价**／投标报价)×40**2.投标总价**投标总价=各项材料投标单价\*年度预计采购数量之和。 | 1.若同种产品有多种规格型号且涉及不同报价，投标单价按照产品每单位的均价计算。 |
| 2 | 技术指标42% | 42 | 投标人提供的产品技术参数完全符合招标文件要求，没有负偏离得42分；非“\*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣2分，“\*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  “\*”条款技术参数投标人须提供技术支撑材料：1、国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2、技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的印章，或加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构印章，或投标产品生产厂商直接授权的代理商的印章；3、如果没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 4 | 投标人 能力11% | 4 | 1.投标人需提供经办人的社保缴纳证明、商业信誉和健全的财务会计制度承诺函、履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函、报价承诺函，每提供1个资料得1分，最多得4分。 |  |
| 7 | 2.投标人需提供该产品2018年以来国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家三甲医院得1分，最多得7分。 | 需提供中标通知书或送货发票或合同复印件作为得分依据. |
| 5 | 售后服务及培训7% | 6 | 1.根据投标人承诺的质保期限，售后服务体系、人员培训计划、故障处理响应时间、产品彩页简介等进行综合分析比较评分，最好得4-6分；一般得1-3；差不得分。 |  |
| 1 | 2.投标人在成都设有办事处、分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得1分；未提供，不得分。 |  |

**02包：消毒供应中心灭菌指示卡**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标报价40% | 40 | **1.价格分：**投标材料满足招标文件要求且以**投标总价**最低的为**评标基准价**，其价格分为40分。其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(**评标基准价**／投标报价)×40**2.投标总价**投标总价=各项材料投标单价\*年度预计采购数量之和。 | 1.若同种产品有多种规格型号且涉及不同报价，投标单价按照产品每单位的均价计算。 |
| 2 | 技术指标41% | 41 | 投标人提供的产品技术参数完全符合招标文件要求，没有负偏离得41分；非“\*”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣1分，“\*”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣4分；扣完为止。 |  “\*”条款技术参数投标人须提供技术支撑材料：1、国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2、技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的印章，或加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构印章，或投标产品生产厂商直接授权的代理商的印章；3、如果没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 4 | 投标人 能力12% | 4 | 1.投标人需提供经办人的社保缴纳证明、商业信誉和健全的财务会计制度承诺函、履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函、报价承诺函，每提供1个资料得1分，最多得4分。  |  |
| 8 | 2.投标人需提供该产品2018年以来国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家三甲医院得1分，最多得8分。 | 需提供中标通知书或送货发票或合同复印件作为得分依据。 |
| 5 | 售后服务7% | 6 | 1.根据投标人承诺的质保期限，售后服务体系、人员培训计划、故障处理响应时间、产品彩页简介等进行综合分析比较评分，最好得4-6分；一般得1-3；差不得分。 |  |
| 1 | 2.投标人在成都设有办事处或分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得1分；未提供，不得分。 |  |

**附件3：采购文件书装订顺序**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件4）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件4），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：**

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 年度预计用量 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 商品代码 | 医保编码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

**附件4-4：法定代表人授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）