附件1：采购项目配置需求

一、项目名称：一次性通用耗材

二、数量：详见年度预计用量

三、技术参数要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **年度预计用量（个）** | **参数** |
| 1 | 一次性使用一体式吸氧管 | 8000 | 1.适用范围：一次性使用吸氧管用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 2.产品组成：湿化瓶，湿化液，湿化杆，堵盖，气泡发生器、吸氧管组成，其中吸氧管需满足成人、儿童使用；经整体辐照灭菌，成为无菌型专用湿化瓶，湿化瓶内湿化液装量应≥50ml- 260mL。 3.产品应完整、光滑、无色透明，不应有扭曲变形、划痕、裂纹和气泡等现象。 |
| 2 | 一次性加长手套 | 0 | 1.适用范围：适用于产科水中分娩使用；产品由天然橡胶胶乳材料制造。 2.规格型号:麻面、光面；有粉表面、无粉表面；规格≥5-9.5号，长度≥48cm；手套经环氧乙烷灭菌。 |
| 3 | 吸氧面罩（不可充气式） | 5500 | 1、外观：面罩及各选配件表面应光滑、透明、洁净无明显机械杂质。 2.医用面罩尺寸：1#--6#，罩体长≥70mm-130mm，罩体宽≥50mm-100mm， 鼻氧管的外径应为6mm土lmm，壁厚≥0.2mm，长度≥500mm。 3.产品经环氧乙烷灭菌,无菌。 |
| 4 | 压舌板 | 380000 | 1.由竹质或木质材料制成；型号有成人款及儿童款；独立无菌包装。  2.外观：表面应光滑、平整、无异味、无斑迹、污点、霉点,边缘无毛刺；无裂纹、开裂和虫蛀等缺陷。 |
| 5 | 子母式集尿袋 | 1000 | 1.产品由医用PVC、注塑制成； 2.规格型号：并联式，小袋容量200m1-500ml ，大袋容量2000-2500m1,提供不少于2种规格的产品，不同规格产品需分开报价。  3.产品设计 3.1计量盒顶部装配防水透气滤膜，保持大气平衡，便于尿液通过；在计量盒顶部和贮尿袋入口均有防回流装置。 3.2取样阀由硅胶制成，可与不同规格引流导管连接；十字阀设计，方便单手操作；配有床单夹或者挂钩。 |
| 6 | 避孕套 | 1000 | 1.由天然胶乳橡胶制造，平行边顶部无精囊，表面为光面型； 2.型号：宽度≥52 ±2mm、长度≥180mm 、厚度≥0.06mm。 |
| 7 | 备皮刀 | 15000 | 1.由刀片、刀柄和保片组成，夹持刀片下夹板的前缘有梳齿。刀柄、外盖、内盖应采用聚丙烯制成；刀片应符合采用符合GB3527的刮脸刀片用冷轧钢带制成。 2.外表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷；备皮刀的外盖应能有效遮盖备皮刀的刃口部位；备皮刀的刀片刃口应整齐,精磨层连续不断,刀片应无明显卷刃、缺口以及锈蚀现象。 |
| 8 | 降温贴 | 2000 | 1.由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成；产品表面应平整、光洁，修边整齐。 2.规格型号：婴幼儿专用型、成人型；易揭易贴，附着皮肤不脱落；反复揭贴，皮肤上无残留粘性物质。 |
| 9 | 一次性使用麻醉面罩 | 1500 | 1.外观：无毛边、毛刺、塑流、气泡及缺损等注塑缺陷；表面清洁无杂质，要有足够的透明度，字迹应清楚明确；粘贴面牢固，无胶粘物质；麻醉面罩气垫充气后应密闭无泄漏； 2.尺寸：面罩长边≥55-120±10mm,面罩宽边≥50-95±10mm； 3.连接接头：一次性使用麻醉面罩的气管接口应采用YY 1010.1-2015中规定的22mm/15mm圆锥接头；各组件间的连接，应能承受不小于15N的静拉力，持续15s; 4.菌落要求：细菌菌落总数应≤100cfu/g;不得检出大肠菌群、致病性化脓菌。 |
| 10 | 一次性使用连接导管 | 3500 | 1.一端连接吸引头，一端连接吸引装置，由连接管和吸引头组成；为硅塑弹力材质，管状形式，管身带螺纹； 2.管身直径≥8.7mm，长度≥400mm。 |
| 11 | 小儿尿袋 | 5000 | 1.尿袋由袋体、压敏胶、隔离纸、中间孔组成。 2.采用符合GB15593的软聚氯Z烯材料制成，尿套采用乳胶制成。 3.规格：容量≥100-200ml. |
| 12 | 一次性使用鼻氧管（鼻架式） | 1500 | 1.由接头、粗导管、单/双鼻架、双通接头和细导管组成； 2.鼻氧管长度≥180cm，导管和接头采用符合GB15593-1995规定的软聚氯乙烯制成；产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 13 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 500 | 1.肠道冲洗袋按结构形式分为A型和B型两种。A型由袋体、吊耳、导管、调节器/止液夹、加压囊、肛门管组成；B型由袋体、吊耳式进液口、导管、调节器/止液夹、两通接头/接管、肛门管组成。 2.容量≥1000ml。 |
| 14 | 一次性使用鼻氧管（耳挂式） | 3000 | 1.由导管、接头、鼻塞、耳挂、调节器等组成。 2.鼻氧管的导管采用符合GB15593-1995中规定的软聚氯乙烯塑料制成，接头、耳挂、鼻塞、调节器采用符合YY/T0114- 2008中规定的聚乙烯材料制成。 |
| 15 | 一次性引流袋 | 1000 | 1.引流袋由袋体、引流导管、挂钩、排污口、塞子、接头、护帽、开关、防逆流装置组成； 2.容量规格≥500ml、1000ml、2000ml三种。 3.包装要求：独立包装，无菌物品。 |
| 16 | 一次性使用T型胆管引流管 | 40 | 1.适用于临床人体体液引流使用，也可配合负压引流球引流人体废液使用； 2.采用医用软聚氯乙烯塑料或硅胶乳胶胶管制成，主要由横梁、主管、体外端接口组成； 3.规格型号≥8Fr-28Fr。 |
| 17 | 一次性使用吸引头 | 250 | 1.适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液，安装在吸引管使用，顶端有吸引孔。 2.无菌物品，直径≥8mm，长度≥280mm。 |
| 18 | 一次性使用肛门管 | 50 | 1.由导管和锥型接头组成。肛门管的管身和锥型接头应采用符合GB15593- 1995标准规定的软聚氯乙烯塑料制成。 2.肛门管管身内外表面应光滑、清洁、塑化均匀、透明或半透明；肛门管头端应圆滑封闭，孔眼应无毛刺，锥型接头应无注塑缺陷。 3.型号规格≥Fr6-Fr26。 |

四、商务要求：

▲1.投标供应商应具备以上95%(17项)材料的供货资质，资质不全或缺少报价则视为不响应；

2.若产品有多种规格型号且价格不同，供应商应将所有型号分项报价，价格评分细则详见附件2；

▲**3**. 投标产品若为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，需提供产品挂网商品代码、医保编码。

五、备注: 以上打▲号的条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

**附件2：评审办法（综合评分明细表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标报价  45% | 45 | **1.价格分：**  投标材料满足招标文件要求且以**投标总价**最低的为**评标基准价**，其价格分为45分。其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(**评标基准价**／投标报价)×45  **2.投标总价**  投标总价=各项材料投标单价\*年度预计采购数量之和。 | 1.价格评分细分材料表详见附表1；  2.若比价产品有细分规格且报价不同，则按照同品类平均价计算单价。 |
| 2 | 技术指标  28.2% | 28.2 | 投标人提供的产品技术参数完全符合招标文件要求，没有负偏离得28.2分；技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣0.6分；扣完为止。 | “\*”条款技术参数投标人须提供技术支撑材料：1、国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2、技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的印章，或加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构印章，或投标产品生产厂商直接授权的代理商的印章；3、如果没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 3 | 样品评分  12% | 12 | 提供投标产品样品及产品说明书，根据样品的外观、材质、性能、是否符合临床需求、产品市场信誉度等综合评定，优9-12分；良得5-8分；差得1-4分；不合格或未提供样品及产品详细资料说明的不得分；样品品牌信息遮挡不全不得分。 |  |
| 4 | 投标人 能力9% | 4 | 1.投标人需提供经办人的社保缴纳证明、商业信誉和健全的财务会计制度承诺函、履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函、报价承诺函，每提供1个资料得1分，最多得4分。 |  |
| 5 | 2.投标人需提供该产品2018年以来国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家三甲医院得1分，最多得5分。 | 需提供中标通知书或送货发票或合同复印件作为得分依据。 |
| 5 | 售后服务  5.8% | 4 | 1.根据投标人提供的售后服务方案，包含售后服务体系、技术支持、应急方案、服务响应等内容进行评审；描述详细，符合本项目实际情况，利于项目实施，优得3-4分，良得1-2分，差不得分。 |  |
| 1.8 | 2.投标人在成都设有办事处或分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得1.8分；未提供，不得分。 |  |

**附件3：采购文件书装订顺序**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件4）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件4），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：**

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 商品代码 | 医保  编码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

**附件4-4：法定代表人授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）