采购项目名称：可吸收结扎夹耗材

附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

年度预算：2920元,年预估使用量：20根

一、尿道测压管产品主要性能:

1.连接强度:双腔管/三腔管组件中的双腔管及三腔管部分可承受≥15kg的拉力；单腔管接头粘接部位可承受≥5kg的拉力；压力传递管单向阀导管及液路连接管各连接处可承受≥1.5kg的拉力。

2.耐压：尿道测压导管能承受≥30kPa气压(或306厘米水柱)并保压15s内不破裂。

3.导通性:导管各个孔应和同腔的接头部位导通，组件各腔道应导通。

4.压力传递性能:

4.1传递范围:0-195cm水柱，误差:±5cm。

4.2传递准确性:导管传递的压力误差应≤5%。

4.3传递灵敏度:应<0.01kPa。

二、直肠测压管主要性能:

1.连接强度:粘接部位可承受0.5kg的拉力，直肠测压导管的粘接部位不得松动和开裂。

2.导通性:直肠测压导管内腔应通畅无堵塞。

3.气密性:直肠测压导管注入8~10ml空气不泄漏。

4.压力传递性能:传递范围:0~195cmH20，误差:±5cm。

5.传递准确性:导管传递的压力误差应≤2%。传递灵敏度:传递灵敏度应<0005kPa。